## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | LED手术无影灯 | 最高限价（万元） | 40
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于手术环境中照明 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 提供注册证复印件
3 | 最大亮度 |  | ≥150000lux |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
4 | 光斑直径 | ★ | 最小≤150mm，最大≥250mm |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
5 | 辐射光色温 | ▲ | 3000-6000k |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
6 | 色温调节 |  | ≥5级可调 |  | 否
7 | 延伸臂绕中心轴旋转范围 |  | 无限位 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
8 | 弹簧臂绕延伸臂旋转范围 |  | 无限位 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
9 | C臂绕弹簧臂旋转范围 |  | 无限位 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
10 | 可升级旋转体 | ▲ | 后期不改变净化层流，可升级到第三支臂和第四支臂 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
11 | 层流指数 | ▲ | 扰流指数≤19% |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
12 | 防水 | ▲ | ≥IP54 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
13 | 20%光柱深度 |  | 20%光柱深度（大光斑）≥1300mm |  | 否
14 | 60%光柱深度 |  | 60%光柱深度（大光斑）≥790mm |  | 否
15 | 光斑均匀性 | ▲ | d50/d10≥55% |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
16 | 深腔照明率 |  | ≥100% |  | 否
17 | 无影率1 |  | 单遮板无影率≥46% |  | 否
18 | 无影率2 |  | 双遮板无影率≥55% |  | 否
19 | 无影率3 |  | 偏置单遮板无影率≥80% |  | 否
20 | Ra |  | 显色指数Ra≥95。 |  | 否
21 | R9 |  | 显色指数R9≥85 |  | 否
22 | 光源功率 | ▲ | 单灯头光源功率≤40W |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书或说明书
23 | 辐照度 |  | 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) |  | 否
24 | 辐照度 |  | 普通照明模式辐照度:≤260W/2 |  | 否 | 检测报告或彩页或技术白皮书
25 | 配置（单台/套） | ★ | 双灯悬吊系统 1套，灯头带C臂组件，关节无限位2套，灭菌手柄4个，普通手柄 2套，按键臂控2套，普通腔镜环境光（8000lux）2套。 |  | 否 | 企业承诺
26 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
12 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分