## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 血管造影剂注射装置 |  |  | 最高限价（万元） | 35
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 38 |  |  | 预算总价（万元） | 38
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于介入血管造影注射对比剂 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 控制屏 |  |  | ≥12英寸，中文操作界面，彩色显示造影剂 | 真彩色 LCD显示，不同颜色显示造影剂和盐水 | 真彩色 LCD显示，不同颜色显示造影剂和盐水 | 真彩色 LCD显示，不同颜色显示造影剂和盐水 | 否
4 | 容量范围 |  |  | ≥1-150ml |  |  |  | 否
5 | 注射速度 |  |  | ≥0.1-45ml/s，0.1ml/s可调 |  |  |  | 否
6 | 压力范围 |  |  | ≥100-1200psi，增量为1psi |  |  |  | 否
7 | 吸药速率 |  |  | ≥1-20ml/s，1ml/s可调 |  |  |  | 否
8 | 注射头屏幕 |  | ▲ | ≥6.5英寸，屏幕显示方向根据注射头旋转角度自适应调整 | 注射头配备彩色触摸显示屏 | 注射头配备彩色触摸显示屏 | 注射头配备彩色触摸显示屏 | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
9 | 自动吸药 |  | ▲ | 可在注射头彩色触摸显示屏上，编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药 | 可以在注射头编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药 | 可以在注射头编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药 | 可以在注射头编辑自动吸药的剂量，并启动自动吸药 | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
10 | 注射状态实时显示 |  | ▲ | 可在注射头彩色触摸显示屏上，显示注射状态及实时压力曲线 | 可在注射头显示注射状态及实时压力曲线 | 可在注射头显示注射状态及实时压力曲线 | 可在注射头显示注射状态及实时压力曲线 | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
11 | 位置识别 |  |  | 具备 | 注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置 | 注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置 | 注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置 | 否
12 | 安全保护 |  |  | 注射头位置出现变化可以自动停止注射 | 注射头位置出现变化可以自动停止注射 | 注射头位置出现变化可以自动停止注射 | 注射头位置出现变化可以自动停止注射 | 否
13 | 自动回缩 |  |  | 卸下针筒后推杆自动回缩 | 卸下针筒后推杆自动回缩 | 卸下针筒后推杆自动回缩 | 卸下针筒后推杆自动回缩 | 否
14 | 权限管理 |  | ▲ | 注射头触摸屏和控制显示触摸屏幕具备界面权限同步管理功能 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
15 | 标准安装方式 |  |  | 采用有线连接，一体式可移动设计 |  |  |  | 否
16 | 空气检测 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
17 | 压力限制双重保护 |  |  | 具备机械式压力传感器和实时压力曲线显示，双重保护，防止压力超标 |  |  |  | 否
18 | 紧急停止 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
19 | 注射完成提示 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
20 | 历史记录 |  |  | 可存储≥500条注射记录 |  |  |  | 否
21 | 可拓展功能 患者信息抓取系统 |  | ▲ | 可以拓展搭载同品牌信息管理平台，支持患者信息抓取，实现自动获取患者信息 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页或注册证
22 | 可拓展功能 增强信息存储系统 |  | ▲ | 可以拓展搭载同品牌信息管理平台，支持对增强使用对比剂进行记录查看，可对本次增强过程中的信息存储并回顾 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页或注册证
23 | 可拓展功能 个性化方案设置 |  | ▲ | 可以拓展搭载同品牌信息管理平台，支持个性化方案设置，覆盖所有检查部位 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页或注册证
24 | 可拓展功能 可视化数据管理系统 |  | ▲ | 可以拓展搭载同品牌信息管理平台，提供增强造影数据管理看板，生成造影信息图形化报告 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页或注册证
25 | 配置 |  | ★ | 高压注射器1台，电源箱1个，显示器1个，机架1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
26 | 耗材 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分