一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3125 |  | 项目名称 | 眼科光学生物测量仪 | 最高限价（万元） | 28 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于测量眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT） |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 测量技术 | ▲ | 基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术或扫频源光学相干测量技术，全程图像 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4 | 图像 | ★ | 可获取前后节OCT图像，并同时成像。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5 | 光源 | ▲ | 发光二极管 ( LED)，光源波长≥850nm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 6 | 平均入眼功率 |  | ≤730μw |  |  | 否 |  |
| 7 | 虹膜成像 |  | 中心波长≥850nm |  |  | 否 |  |
| 8 | 角膜功率 |  | 角膜处1mm孔径的功率≤100μw |  |  | 否 |  |
| 9 | 扫描频率 |  | A扫描频率：≥9kHz，B扫描率：≥9扫描/帧 |  |  | 否 |  |
| 10 | 眼轴长(AXL)测量范围及精度 |  | 测量范围14 mm – 38.0mm 眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm |  |  | 否 |  |
| 11 | 中央角膜厚度测量范围及精度 |  | 中央角膜厚度CCT测量范围0.3mm-1.2mm 中央角膜厚度测量精度±0.005mm，显示精度： 0.0001mm |  |  | 否 |  |
| 12 | 前房深度测量范围及精度 |  | 前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm 前房深度测量精度：±0.02mm,显示精度：0.01mm |  |  | 否 |  |
| 13 | 瞳孔直径测量范围及精度 |  | 瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm 瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm |  |  | 否 |  |
| 14 | 白到白测量范围及精度 |  | 白到白距离WTW测量范围：8-16mm 白到白距离测量精度：±0.02mm, 显示精度：0.01mm |  |  | 否 |  |
| 15 | 晶体厚度测量范围及精度 |  | 晶体厚度LT测量范围：1.3mm-7.0mm 晶体厚度LT测量精度：±0.02mm，显示精度：0.01mm |  |  | 否 |  |
| 16 | 测量功能 |  | 具备Alpha:Ix、Iy 和 Kappa:Px、Py测量功能。 |  |  | 否 |  |
| 17 | 可视化测量 | ★ | 可呈现角膜，视网膜层的OCT图像。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 18 | 固视功能 | ★ | 具有固视功能。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 主机1台、打印机（国产品牌）1台 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。