## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 口腔数字印模仪 | 最高限价（万元） | 35
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔科口内扫描方式获取口内软硬组织表面的数字化印模 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 扫描方式 | ★ | 直接扫描，无需喷粉 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
4 | 扫描精度 | ▲ | ≤10μm |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
5 | 扫描景深 | ▲ | ≥20 mm |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
6 | 口内摄影测量技术 |  | 无牙颌种植专用扫描杆，用于在三维模型中定位种植体的位置 |  |  | 否
7 | 扫描手柄净重（含电池） | ▲ | ≤300g |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
8 | 扫描窗口尺寸 |  | 至少包含大、中、小三种规格 |  |  | 否
9 | 动态咬合功能 | ▲ | 可实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
10 | 正畸模型分析功能 |  | 具备正畸模拟方案的创建、对比功能 |  |  | 否
11 | 无牙颌扫描模式 | ▲ | 具备智能备牙评估系统和牙深度动态监测系统 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
12 | 牙病识别辅助模式 |  | 具备 |  |  | 否
13 | 报警及安全指标 |  | 具备 |  |  | 否
14 | 扫描帧率 | ▲ | ≥20帧/秒 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
15 | 需求配置 | ★ | 扫描仪主机1套、口扫头10个、国产品牌电脑工作站（包含分析软件）1套 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分