## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 心电遥测仪 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏的同时监测，适用于成人、小儿 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 屏幕 |  | ≥3.5英寸彩色触摸屏，分辨率≥480 x 320像素 |  |  | 否
4 | 显示 | ▲ | 可同时显示至少3个参数和2道波形 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
5 | 设备定位功能 | ▲ | 支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
6 | 弱灌注指数（PI） |  | 支持PI值实时显示，适配低灌注场景监测 |  |  | 否
7 | 抗干扰性能 |  | 具备 |  |  | 否
8 | 呼吸阻抗算法 |  | 采用胸阻抗法进行呼吸监测 |  |  | 否
9 | 心电监测 | ▲ | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析；支持3/5导心电监护，可扩展多导联监测。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
10 | 心律失常分析 | ▲ | 支持每分钟室性早搏次数和房颤等心律失常分析，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
11 | 血氧监测 |  | 测量范围：0 - 100% |  |  | 否
12 | 血压监测 |  | 测量范围：成人：收缩压25~290mmHg、平均压15~260mmHg、舒张压10~250mmHg，小儿：收缩压25~240mmHg、平均压15~215mmHg、舒张压10~200mmHg； 测量模式：手动、自动间隔、连续、序列、整点，并提供24小时血压统计结果 |  |  | 否
13 | 信息通讯 | ▲ | 支持中央站给遥测发送信息 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
14 | 报警功能 |  | 1、监护仪具备声光报警，报警分高中低三级； 2、支持图形化报警 |  |  | 否
15 | 存储功能 | ★ | ≥500组趋势数据,系统回顾历史详细心电波形 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
16 | 配置要求 | ★ | 遥测6个、无创血压6个，心电导联线6个，血氧传感器6个，血压袖带6个，集中充电器1个，中央监护系统主机1台，显示屏1台，键鼠1套 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分