## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 无创呼吸机 | 最高限价（万元） | 25
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于新生儿(含早产儿)和体重≤30kg的儿童进行通气支持的呼吸机 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 屏幕 | ★ | ≥12.1英寸LED彩色电容屏，触摸屏操作，屏幕分辨率≥1280 x 800像素 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4 | 内置氧传感器 |  | 监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器具备自动校准功能 |  |  | 否
5 | 通气模式 | ▲ | 至少包含持续气道正压通气、经鼻间歇正压通气、同步经鼻间歇正压通气、无创高频振荡通气、高流量鼻导管氧疗 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
6 | 持续气道正压通气 |  | 不需要腹部触发传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能 |  |  | 否
7 | 持续气道正压通气直接设定气道压力值 |  | 1cmH2O-15cmH2O |  |  | 否
8 | 持续气道正压通气窒息唤醒压力 |  | 2cmH2O-13cmH2O |  |  | 否
9 | 呼气末正压 |  | 1cmH2O-15cmH2O |  |  | 否
10 | 经鼻间歇正压通气吸气压力 |  | 4cmH2O-30cmH2O |  |  | 否
11 | 经鼻间歇正压通气吸气时间 |  | 0.1s-15s |  |  | 否
12 | 经鼻间歇正压通气呼吸频率 |  | 1-120次/min |  |  | 否
13 | 同步经鼻间歇正压通气 |  | 具有窒息监测和备用通气功能 |  |  | 否
14 | 同步经鼻间歇正压通气吸气压力 | ▲ | 4cmH2O-28cmH2O |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
15 | 同步经鼻间歇正压通气 |  | 0.1s-15s |  |  | 否
16 | 同步经鼻间歇正压通气呼吸频率 |  | 1-120次/min |  |  | 否
17 | 无创高频模式平均气道压最大设置值 | ▲ | ≥25cmH2O |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
18 | 无创高频模式振幅最大设置值 | ▲ | ≥45cmH2O |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
19 | 高流量氧疗模式 |  | 流量1L/min-20L/min可调，具有压力监测功能 |  |  | 否
20 | 提供增氧功能 |  | 具备 |  |  | 否
21 | 手动通气功能 |  | 具备 |  |  | 否
22 | 自动泄漏补偿功能 |  | 具备，需显示泄漏率 |  |  | 否
23 | 监测参数 |  | 至少包含呼气末正压、峰值压、平均压、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、振幅、振荡频率，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图 |  |  | 否
24 | 内置锂电池 |  | ≥2小时 |  |  | 否
25 | 配置要求 | ★ | 呼吸机主机（1）、台车（1）、湿化器（1）、呼吸管路（1）、压力发生器（1）、鼻罩（3）、鼻塞（3）、头带（2）、空气气源软管（1）、氧气气源软管（1） |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分