采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于检测患者的肌肉、外周神经、中枢神经系统等电信号，系统可中外文切换 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或企业承诺书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具有NMPA认证，同时具有CE或FDA认证 | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 放大器通道数 | ▲ | ≥8通道（一体化放大器，非多个低通道叠加） | 否 | 产品彩页或实物照片 |
| 4 | 数模转换 |  | ≥24 bit | 否 |  |
| 5 | 输入阻抗 |  | ≥1000MΩ | 否 |  |
| 6 | 灵敏度 |  | 包含（0.5 µV/D—10mV/D，≥10挡可调） | 否 |  |
| 7 | 滤波器 |  | 高通：包含（0.01Hz-3kHz，≥15档可调） 低通：包含（20Hz-20KHz，≥10档可调） | 否 |  |
| 8 | 共模抑制比 |  | ≥120dB | 否 |  |
| 9 | 采样率 | ▲ | ≥100KHz/通道 | 否 | 第三方检测报告 |
| 10 | 隔离抑制能力 |  | ≥160dB | 否 |  |
| 11 | 每通道最大平均数 |  | ≥12000次 | 否 |  |
| 12 | 扫描速度 |  | 包含（0.1ms/D-16S/D，≥25档可调)） | 否 |  |
| 13 | 电刺激器输出范围 |  | 包含（0-100）mA | 否 |  |
| 14 | 刺激类型 | ▲ | 内置恒流和恒压两种模式，无需外接第三方刺激器 | 否 | 检测报告 |
| 15 | 声刺激强度 | ▲ | 最高可达139dB SPL | 否 | 检测报告 |
| 16 | 强度分辨率 |  | 0.1mA或0.02mA | 否 |  |
| 17 | 听刺激类型 |  | 喀喇音，纯音，爆发音 | 否 |  |
| 18 | 听觉诱发电位 |  | 脑干听觉诱发电位，OHL客观测听、耳蜗电图、中潜伏期诱发（MAEP）、皮层慢反应（SVR） | 否 |  |
| 19 | 声音刺激类型 |  | 短声click、纯音tone、爆发音burst、Pips、半正弦、正弦 | 否 |  |
| 20 | 短声时限 |  | 包含50μs，100μs | 否 |  |
| 21 | 视觉刺激模式 |  | 包含棋盘格翻转、水平条、垂直条 | 否 |  |
| 22 | 视觉刺激类型 |  | 全视野、左半视野、右半视野，左上视野，左下视野，右上视野，右下视野 | 否 |  |
| 23 | 自动多运动单位电位（MMUP)采集 | ▲ | 最大可自动采集12MUP | 否 | 产品软件截图或产品彩页 |
| 24 | 软件功能 | ★ | 定量肌电图：自发电位、运动单位电位、干扰相等电位提供自动和手动采集MUP分析功能 神经电图：运动传导速度（MCV）感觉传导速度（SCV）,微移定位,F-波,H-反射,重复频率电刺激,瞬目反射,植物神经电反应（SSR） 诱发电位：听觉诱发电位（AEP）视觉诱发电位（VEP）体感诱发电位（SEP） | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 硬件 配置 | ★ | 主机系统1套、放大器1个、放大器支臂1个 台式电脑（国产品牌）1台 专业仪器车1台、打印机（国产品牌）1台、 闪光眼罩1个、听觉诱发电位耳机1个 同芯圆针电缆 1根 同芯圆针电极 25根 电缆（三头夹）1根 凝胶 1支 导电膏 ≥100克 马鞍式刺激电极1根 接地表面电极 1根 一次性吸附表面电极100片 无创脑电电极，（盘状）10根 无创脑电电极配件，（夹子状）10根 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。