采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于磁共振（MRI）环境的呼吸机 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA注册证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 呼吸机类型 | ★ | 电动电控或气动电控 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 4 | 磁场强度监测 | ▲ | 配置（或内置）磁场强度监测仪，实时监测并提示磁场强度 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 5 | 峰值流速 |  | ≥260L/min | 否 |  |
| 6 | 电池续航 |  | 正常使用时间≥3小时 | 否 |  |
| 7 | 氧传感器 | ▲ | 长效氧电池 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 8 | 呼吸模式 |  | ≥7种（至少包含：控制/辅助通气模式，同步间歇指令通气，持续气道正压通气模式，双水平气道正压通气，压力调节容量控制通气，压力调节容量控制-同步间歇指令通气膜式，自适应分钟通气模式） | 否 |  |
| 9 | 显示屏 |  | ≥8英寸彩色电容触摸显示屏 | 否 |  |
| 10 | 吸入氧浓度 |  | 在21%-100%范围内可调节 | 否 |  |
| 11 | 吸气压力 |  | 在1cmH2O-80cmH2O范围内可调节 | 否 |  |
| 12 | 氧气消耗速率监测 | ▲ | 可实时显示氧耗速率或氧气瓶剩余使用时间 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 13 | 监测参数 |  | ≥5种（至少包含：氧浓度，分钟通气量，潮气量，气道压力，呼吸频率等） | 否 |  |
| 14 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示（磁场强度，潮气量，通气量，压力，呼吸频率，窒息，氧浓度，氧气不足，电量不足，管路脱落，机器故障）和安全报警声，光指示 | 否 |  |
| 15 | 配置要求 | ★ | 核磁呼吸机1台，核磁专用台车1个，核磁专用氧气瓶(≥7L)2个，配套管路2套。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。