## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 手术无影灯 | 最高限价（万元） | 20
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 25 | 预算总价（万元） | 25
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于手术区域照明光线充足、无阴影，双灯设计、采用LED光源 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 提供注册证复印件
3 | 光源要求 |  | ▲ | 采用医用级LED颗粒，4万-16万lux |  | 否 | 彩页或产品说明书或检测报告或技术白皮书
4 | 照明均匀性要求 |  | ▲ | 采用不同角度的透镜形成照明模组作为反射装置，光斑均匀性：d50/d10≥70% |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告或技术白皮书
5 | 亮度调节 |  |  | ≥10级可调 |  | 否
6 | 光斑调节 |  | ★ | 可通过聚焦手柄及灯头旁控制器调节光斑大小，光斑调节范围140mm～330mm |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告或技术白皮书
7 | 色温调节 |  |  | 3,000K≤Tc≤6,000K |  | 否
8 | 照明模式要求 |  | ▲ | 具备在控制盒上显示预设模式多种，具备多种自定义模式 |  | 否 | 彩页或说明书或操作面板实物图或技术白皮书
9 | 演色性要求 |  |  | 具备演色性（红色还原），显色指数：Ra≥99；R9≥99 |  | 否
10 | 腔镜环境光 |  | ▲ | 具备绿色的LED环境灯照明系统，腔镜模式照度≤300lux |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告或技术白皮书
11 | 无影度要求 |  |  | 配备阴影管理功能，深腔照明率（1 tube）100% |  | 否
12 | 维护便捷性要求 |  | ▲ | 具备手术感控要求，抗菌率≥99.99%，具有耐霉菌性能，防霉等级0级。表面材料通过抗菌测试 |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告或技术白皮书
13 | 同步要求 |  |  | 灯头照度、色温同步切换，具备双灯头间互控功能 |  | 否
14 | 控制系统要求 |  | ▲ | 配备≥3种控制系统，包含：灯头旁触摸面板、调光手柄、灯面玻璃下触摸控制面板等 |  | 否 | 彩页或说明书或操作面板实物图或技术白皮书
15 | 操作便捷性要求 |  |  | 具备触控面板控制：包含亮度、色温、光斑大小等 |  | 否 | 彩页或说明书或操作面板实物图或技术白皮书
16 | 摄像系统 |  |  | 手术灯中置摄像参数要求：HD 1080P 高清录像系统，实时传播声音、视频，分辨率：≥1920x1080P，硬盘：≥2TB |  | 否
17 | 配置 |  | ★ | 基座1个，手术灯头2个，聚焦手柄4个，横臂2个，弹簧臂2个，中置摄像系统1套 |  | 否 | 企业承诺
18 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
12 | 知识产权与保密要求 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分