## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 一体化产床 | 最高限价（万元） | 27
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 30 | 预算总价（万元） | 30
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 满足一体化分娩需求，为产妇分娩提供必要体位支持。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  |  |  |  | 否
2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 分娩体位 |  |  | 具备阵痛、分娩和恢复功能于一体，≥5种分娩体位，包含仰卧位、坐位、侧卧位、半蹲位、匍匐位 |  | 否 | 彩页
3.2 | 操作系统 |  |  | 采用电动油压操作系统 |  | 否
3.3 | 结构组成 |  |  | 由背板、腰板（臀板）、一体式腿板（脚蹬）、脚轮、脚踏开关、侧护栏等组成 |  | 否
3.4 | 控制装置 |  |  | 采用脚踏开关控制 |  | 否
3.5 | 电动功能 |  | ▲ | 电动功能至少包括主体升降、腰板升降、背板升降、脚蹬同时开闭、左右脚蹬单独开闭、主体自动回复 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.6 | 床垫 |  |  | 采用双层床垫 |  | 否
3.7 | 腿板 |  | ▲ | 腿板需具有双足平放、曲折、小腿板曲折等模式，并备有足部及小腿部固定带 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.8 | 脚蹬 |  |  | 一体式，无需手动插拔，非大腿托 |  | 否
3.9 | 处置台 |  | ▲ | 具有处置台，处置台可旋转 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.1 | 底座结构 |  |  | 全封闭式 |  | 否
3.11 | 头枕 |  |  | 需具有带记忆功能的缓冲头枕 |  | 否
3.12 | 防水座位保护罩 |  |  | 具备 |  | 否
3.13 | 床体尺寸 |  |  | 床长≥2050mm、背板宽≥1050mm 、腿板宽740～780mm可调 |  | 否
3.14 | 初始高度 |  | ▲ | ≤560mm，电动控制 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.15 | 升降冲程 |  | ▲ | ≥450mm，电动控制 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.16 | 背板角度 |  |  | -10°～+60°，电动控制 |  | 否
3.17 | 腰板角度 |  |  | 0°～+25°，电动控制 |  | 否
3.18 | 开脚角度 |  |  | 左右各0°～30°，电动控制 |  | 否
3.19 | 小腿板角度 |  | ▲ | ≥75° |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.2 | 处置台调节范围 |  | ▲ | 前后滑动范围：≥145 mm，水平旋转90°，旋转后滑动≥5cm |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.21 | 侧护栏 |  |  | 180°旋转，收纳 |  | 否
4 | 配置需求 |  | ★ | 一体化产床1套（含主机、床垫、护栏、头枕、脚轮等） |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后30日内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分