## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 吊塔 | 最高限价（万元） | 45
采购数量 |  | 5 |  | 预算单价 （万元） | 9 | 预算总价（万元） | 45
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 为临床提供氧气、负压吸引、压缩空气等医用气体供应，与电源终端及信息化终端 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 制造商具备CE认证 |  | 否 | 相关证明文件
2.2 | 资质认证2 |  | ▲ | 制造商具备CE认证，具备ISO9001、ISO13487质量管理体系认证证书 |  | 否 | 相关证明文件
3 | 技术和性能参数
3.1 | 吊塔设计 |  | ★ | 悬臂式吊塔 |  | 否 | 说明书或彩页或白皮书
3.2 | 安全要求 |  | ▲ | 符合YY 9706.102-2021和GB 9706.1-2020医用电气设备；符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求 |  | 否 | 相关证明材料
3.3 | 吊塔材质 |  |  | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露 |  | 否 | 相关证明材料
3,4 | 气体软管材质 |  | ★ | 橡胶材质≥50% |  | 否 | CMA和CNAS的橡胶软管中EPDM含量≥50%的第三方检测报告，并提供实物备案
3.5 | 气体软管要求 |  | ▲ | 采用EPDM橡胶材质 |  | 否 | 相关证明材料
3.6 | 气体软管安全要求 |  | ▲ | 符合医用供气ISO5359安全标准 |  | 否 | 相关证明材料
3.7 | 气体终端资质 |  | ▲ | 气体终端具备独立CE认证，与吊塔为同一品牌 |  | 否 | 气体终端的CE认证
3.8 | 气体终端设计1 |  |  | 带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口≥5万次插拔 |  | 否
3.9 | 气体终端设计2 |  | ▲ | 气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。 |  | 否 | 产品结构图
3.10 | 吊塔轴承 |  |  | 吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用AXK平面推力滚针轴承，其滚针硬度≥60HRC |  | 否
3.11 | 抗菌涂层材质 |  |  | 吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9% |  | 否
3.12 | 抗菌涂层厚度 |  |  | 吊塔表面粉末涂层厚度≥70μm |  | 否
3.13 | 箱体 |  | ▲ | 箱体为四棱梯形柱设计，上电下气，气电分离。箱体内部安装接线排 |  | 否 | 说明书或彩页或白皮书
4 | 配置（单台/套） |  | ★ | 气电箱体*1，托盘×2，抽屉×1，气体出口：O2×2，Air×1， Vac×2，AGSS*1，电源插座：10个，输液臂+输液杆×1，六类通讯网口×2； |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分