## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2026-JQ06-W3183 |  |  | 项目名称 | 全自动血型分析仪 | 最高限价（万元） | 47（数量1台）
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 能够对人体血液样本进行血型鉴定、抗体筛查和交叉配血、抗体效价等试验。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 标准规范1 |  | ★ | 具有NMPA认证 |  |  |  | 否 | 产品注册证
3 | 标准规范2 |  | ▲ | CE认证 |  |  |  | 否 | CE认证证书
4 | 检测原理 |  | ★ | 试剂卡采用微柱凝集检测技术 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
5 | 检测速度 |  | ▲ | 单个标本做ABO正反定型及 Rh(D)检测时从标本上机到出结果时间≤7 分钟（含加样、离心及结果判读的时间在内计算） |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
6 | 检测项目 |  | ▲ | 可以完成ABO 正定型，ABO 正反定型及 Rh (D)检测，不规则抗体筛选，病人/献血者主侧与次侧交叉配血，直接/间接抗人球蛋白检测、抗体效价实验等。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
7 | 样本类型 |  |  | 可支持样本类型包括：抗凝全血、 3%-5%的红细胞悬液、 血清或血浆，浓缩红细胞、0.8%的红细胞悬液 |  |  |  | 否
8 | 试剂卡位 |  |  | ≥140张 |  |  |  | 否
9 | 样本位 |  |  | ≥40个 |  |  |  | 否
10 | 试剂位 |  |  | ≥35个 |  |  |  | 否
11 | 孵育位 |  |  | 恒温孵育：具有≥12个37℃的恒温孵育卡位。 常温孵育：具有≥24个常温孵育卡位。 |  |  |  | 否
12 | 离心机 |  | ▲ | ≥2台离心机，离心机每次可同时放置≥20张卡进行离心 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
13 | 离心时间 |  | ▲ | 离心时间≤5分钟 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
14 | 机型要求 |  | ★ | 台式机 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
15 | 加样方式 |  | ★ | 直接加样针加样 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
16 | 试剂卡打孔方式 |  | ▲ | 具备专用打孔器开孔功能，有多种打孔组合，可根据实验需求打孔 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
17 | 自动添加实验功能 |  | ▲ | 可自动根据样本结果反射需要进一步验证的实验项目 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
18 | 判读系统 |  | ▲ | 判读分析计算检测结果：具备用高分辨率CCD拍取试剂卡正、反两面黑白及彩色图像分析功能； |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
19 | 触摸屏 |  |  | ≥19英寸
20 | 卡回收功能 |  |  | 回收量≥18卡，用于回收、查看试剂卡 |  |  |  | 否
21 | 配置要求 |  | ★ | 整机（含触摸屏）及操作系统1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
22 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌，需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
23 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥10年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥5项，报价企业技术参数分值为0分

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动血型分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3183
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡 | 人份 | 20000 | 人份 | 68