| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3142 |  | 项目名称 | 经颅磁磁刺激仪 | 最高限价（万元） |  |  |  | 45 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查及辅助治疗 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 2 | 注册证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 |  | 提供注册证证明 |  |
| 3 | 刺激频率 |  | ≥（0.1～80）Hz |  |  | 否 |  |  |  |
| 4 | 刺激频率步长 |  | 1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz |  |  | 否 |  |  |  |
| 5 | 最大磁感应强度 |  | ≥6T |  |  | 否 |  |  |  |
| 6 | 磁感应强度最大变化率范围 | ▲ | ≥90kT/s |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 7 | 主机通道数 |  | ≥2个 |  |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 冷却方式 |  | 液冷散热系统 |  |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 分体式设计 | ▲ | 冷却系统与刺激主机分体式设计 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 10 | 温度保护系统 | ▲ | 当刺激线圈温度≥40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 11 | 线圈要求 | ▲ | 标配儿童专用线圈 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 12 | 可适配线圈 |  | 圆形线圈、深部线圈、动物线圈、单拍成对线圈、伪刺激线圈等科研线圈 |  |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 刺激线圈调节按键 |  | 具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激 |  |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 刺激线圈具有显示屏 |  | 具备，可实时显示线圈强度 |  |  |  | 是 |  |  |
| 15 | 线圈可插拔 |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |  |
| 16 | 双人治疗 |  | 支持 |  |  |  | 否 |  |  |
| 17 | 成对脉冲间隔时间 |  | 支持单拍成对脉冲刺激 |  |  |  | 否 |  |  |
| 18 | MEP通道数 |  | ≥2通道 |  |  |  | 否 |  |  |
| 19 | 传输方式 |  | 支持无线传输功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| 20 | 采用触屏一体机 | ▲ | 具备触屏一体机承载软件系统 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 21 | 双屏、双线圈 | ▲ | 具备，每个线圈对应独立显示屏控制 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 22 | 独立调节功能 |  | 治疗频率、强度参数具备独立调节 |  |  |  | 否 |  |  |
| 23 | 刺激模式 |  | 具备单脉冲刺激、成对脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| 24 | 肌电信号 |  | 能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测 |  |  |  | 否 |  |  |
| 25 | 内置儿童专用治疗方案 | ▲ | 包含12大类疾病（脑瘫、发育迟缓、孤独症、ADHD、抽动障碍等），内置≥40个以上专属儿童方案，可一键开启治疗；支持自定义编辑方案，支持组合方案 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 26 | 辅助定位 |  | 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位 |  |  |  | 否 |  |  |
| 27 | 定位模块 |  | 具备儿童随动定位辅助模块 |  |  |  | 否 |  |  |
| 28 | 配置 | ★ | 经颅磁刺激仪主机1套、定位帽2个、刺激线圈2套、运动诱发电位监测模块1套、固定线圈支架2套、配套操作系统1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 29 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标（报价）人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标（报价）人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分； 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |