一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（或企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 项目编号 | 2026-JQ06-W3139 | 项目名称 | 生物刺激反馈仪 | 最高限价（万元） | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、妇科疾病及术后康复等治疗 | 否 | 说明书或企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 提供注册证复印件 |
| 3 | 主机通道 |  | 主机具有电刺激通道≥4个、肌电采集通道≥4个、压力反馈通道≥1个。通道均为独立物理通道，非扩展通道 | 是 |  |
| 4 | 主机电源供电 | ★ | 220V，50Hz，主机内不含内置电池供电 | 否 | 说明书或产品铭牌 |
| 5 | 操作方式 | ★ | 采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作 | 否 | 产品图片或彩页或白皮书或说明书 |
| 6 | 肌电采集范围 | ▲ | ≥5μV～2500μV | 是 | 白皮书或说明书或检验报告 |
| 7 | 分辨率 | ★ | ≤1μV | 否 | 白皮书或说明书或检验报告 |
| 8 | 通频带 |  | ≥20Hz～520Hz | 否 |  |
| 9 | 最高输出电刺激频率 | ▲ | ≥250Hz | 否 | 白皮书或说明书或检验报告 |
| 10 | 压力模块测量范围 | ▲ | ≥0-220mmHg | 否 | 白皮书或说明书 |
| 11 | 评估功能 |  | 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项 | 否 |  |
| 12 | 中频刺激频率 | ▲ | 1kHz-8kHz可调，误差±10%。 | 否 | 白皮书或说明书或软件截图 |
| 13 | 中频电刺激调幅度 |  | 0%～100%范围内可调，步进5%调节，允差±5%。 | 否 |  |
| 14 | 盆腹动力评估功能 | ▲ | ≥9种评估功能，至少包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等 | 否 | 白皮书或说明书或软件截图 |
| 15 | 电刺激输出波形 | ▲ | ≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波 | 否 | 白皮书或说明书或软件截图 |
| 16 | 最高输出电刺激频率 | ▲ | ≥2000Hz | 是 | 白皮书或说明书 |
| 17 | 方案编辑 |  | 支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调 | 否 |  |
| 18 | 数据管理 |  | 具备 | 否 |  |
| 19 | 配置 | ★ | 主机（含软件）1套、电极连接线1套、扫描器1个、一次性阴道电极2个，一次性直肠电极2个、阴道电极2个、直肠电极2个、体表电极（4种型号）各5对 | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 耗材要求 | ★ | 开放耗材 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |