第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于患者平衡能力评估 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证； | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 主机存储要求 |  | 主机内存≥16G，硬盘≥1T | 是 |  |
| 4 | 显示器要求 | ▲ | 分辨率≥1920*1080，屏幕支持触摸操作 | 否 | 技术白皮书 |
| 5 | 传感器要求 | ▲ | FPS≥20，彩色视觉传感器分辨率≥1280*720（720P） | 否 | 技术白皮书 |
| 6 | 使用条件 |  | 支持在≤5m（长）*1.5m（宽）空间内测试 | 否 |  |
| 7 | 运动捕捉 | ▲ | 支持≥20个部位区域的运动过程进行捕捉 | 否 | 技术白皮书 |
| 8 | 技术要求 | ▲ | 系统可对评价测试过程进行语义分析，进行关键动作的自动标注，并可在视频回放中进行可视化呈现 | 否 | 技术白皮书 |
| 9 | 评测过程 | ★ | 无需穿脱检测设备或传感器 | 否 | 技术白皮书 |
| 10 | 检测项目 |  | 至少包含步态分析测试 | 否 |  |
| 11 | 报告内容1 | ▲ | 至少包含以下测试参数：步态分析测试：左右脚站立相、左右脚摆动相、双支撑相、步速、左右脚步频、左右脚跨步速度、左右脚摆动速度、步宽、左右脚步幅、左右脚步高等 | 否 | 技术白皮书 |
| 12 | 报告内容2 |  | 可采集记录人体运动轨迹，并生成运动轨迹图 | 否 | 技术白皮书 |
| 13 | 检测引导 |  | 测试页面中有测试标准指导文字说明和标准动作演示视频 | 否 |  |
| 14 | 参考范围 | ▲ | 评估报告中含有中国人群正常运动功能的参考范围值 | 否 | 技术白皮书 |
| 15 | 信息管理1 |  | 系统支持患者信息（病历）管理，支持患者（病历）信息的录入 | 否 |  |
| 16 | 信息管理2 |  | 系统可支持无密码登录，患者信息的编辑（修改或删除）及患者数据导出需密码才能进行操作 | 否 |  |
| 17 | 数据管理1 |  | 所有评价测试支持评价过程视频录制 | 否 |  |
| 18 | 数据管理2 |  | 系统支持视频数据、测试结果数据的本地存储，并可查看历史测试结果数据 | 否 |  |
| 19 | 数据管理3 |  | 支持患者数据（基本信息、评价测试结果数据和评价量表评分）以Excel格式导出，供临床统计分析研究 | 否 |  |
| 20 | 配置要求 | ★ | 平衡测试系统1套（包括：主机1台、台车1台、显示器1台、传感器1套）、平衡测试软件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 | 否 | 企业承诺 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（3）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料）；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。