采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 组织应变加载仪 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 组织应变加载仪，可实现功能：微观力学研究、药物开发测试、再生医学。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 2 | 拉伸功能 |  | ★ | 具备静态拉伸、匀速周期拉伸、自定义拉伸模式； |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 3 | 加载频率 |  | ★ | 至少包含（0～3）Hz； |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 4 | 对凝胶培养物进行应变加载 |  | ★ | ≥50% |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 5 | 培养应变均匀率 |  | ★ | ≥95%； |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 6 | 通透底面可在显微镜下观测 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 7 | 加载台面积 |  | ▲ | ≥900mm²； |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 8 | 支持四工位加载 |  | ▲ | 具备 |  |  |  |  | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 9 | 装置小巧 |  |  | 长宽不大于400*300mm，适合常用的细胞培养箱 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 10 | 可间歇性或连续性加载 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 11 | 细胞培养表面的化学，微结构和力学特性灵活可调 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 12 | 配置要求1 |  | ★ | 组织应变加载仪1套。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 13 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年。 |  |  |  | 否 | 原厂授权 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、3天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | ★ | 无保密资质要求 |  |  |  | 否 | 无 |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | 综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |