## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 | 2026-JQ06-W3095 |  | 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 最高限价（万元） | 22
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于检测血液样本 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测原理 | ★ | 磁微粒化学发光 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
4 | 测试速度 |  | 单模块速度≥600 T/h |  |  | 否
5 | 最快出结果时间 | ▲ | ≤10分钟 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
6 | 样本位 |  | 进样系统可选配单通道或双通道，≥260个样本位 |  |  | 否
7 | 试剂位 | ▲ | 单模块≥45个试剂位 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
8 | 样本针 |  | 钢针加样，无耗材，最小加样量低至5μL； |  |  | 否
9 | 样本针功能 |  | 防撞功能、堵针检测功能、空吸检测功能、气泡检测功能 |  |  | 否
10 | 携带污染率 |  | ≤1×10^-6（0.1ppm） |  |  | 否
11 | 可检测细胞因子项目 | ▲ | ≥13项，包含但不限于：IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17A、IFN-γ、IFN-α、TNF-α |  |  | 是 | 注册证
12 | 可检测间质性肺病项目 | ★ | 涎液化糖链抗原(KL-6) |  |  | 否 | 注册证
13 | 可检测肌炎项目 | ▲ | ≥3项，至少包含MDA5、Mi-2、Jo-1 |  |  | 是 | 注册证
14 | 可检测过敏原组分项目 | ▲ | ≥11项，包含但不限于：尘螨 Der p 1，尘螨 Der p 2，尘螨 Der p 10，牛奶 Bos d 4，牛奶 Bos d 5，牛奶 Bos d 6，牛奶 Bos d 8，鸡蛋 Gal d 1，鸡蛋 Gal d 2，鸡蛋 Gal d 4，艾蒿 Art v 1。 |  |  | 否 | 注册证
15 | 配置要求 | ★ | 主机1台，操作电脑（国产品牌）1套 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
16 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术参数分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3095
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 涎液化糖链抗原(KL-6) | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 6
2 | IL-1β | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
3 | IL-2 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
4 | IL-4 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
5 | IL-5 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
6 | IL-6 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
7 | IL-8 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
8 | IL-10 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
9 | IL-12p70 | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
10 | IL-17A | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
11 | TNF-α | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 3.4
12 | IFN-α | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
13 | IFN-γ | 厂商自报 | 1000 | 人份 | 2
14 | 样本稀释液 | 厂商自报 | 2000 | ML | 0.5
15 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 厂商自报 | 2000 | ML | 0.5
16 | 反应杯 | 厂商自报 | 10000 | 个 | 0.9
17 | 清洗液 | 厂商自报 | 20 | L | 1