| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可用于耳鼻喉科手术：包括常规手术，开放头颈手术，鼻内镜手术，耳内镜手术，喉内镜手术和耳显微手术，对软组织进行切割、消融、凝固和止血 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书、企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA（NMPA)认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 功能方式 | ★ | 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能，内镜下切割和止血功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 输出功率 | ▲ | 额定功率≥330W | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 工作档位 |  | 等离子切割、消融、凝固、止血功能，≥9档可调 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 内镜要求 |  | 具备内镜下消融切割和止血功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 刀头要求 |  | 具备耳内镜用刀头和耳显微手术用刀头 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 流量控制器 |  | 具有可控制水流的流量控制器 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 脚踏开关 |  | 用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止，调节切割档位 | 否 |  |
| 10 | 自动检测功能 |  | 能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小 | 否 |  |
| 11 | 工作频率 |  | 100kHz±5kHz，时间可控制在百毫秒内，形成等离子层厚度约为100微米 | 否 |  |
| 12 | 配套刀头 |  | 具有可用头颈开放手术的刀头，能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极方式设计 | 否 |  |
| 13 | 工作温度 |  | 工作温度满足40-70℃，创面无碳化。消融作用在靶组织表面，离子作用≤100微米 | 否 |  |
| 14 | 报警及安全指标 | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 配置要求 | ★ | 等离子射频手术系统3套（每套含：等离子主机1台，脚踏开关1个，流量控制器1台，常规喉部手术刀头1支、舌根手术刀头1支、耳道内手术刀头1支、扁、腺用手术刀头1支） | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥2项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥5项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 等离子射频手术系统 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3519 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 扁、腺手术刀头 | 厂家自报 | 500 | 支 | 150 | 扁、腺用 |
| 2 | 常规喉部手术刀头 | 厂家自报 | 300 | 支 | 100 | 常规喉部用 |
| 3 | 舌根手术刀头 | 厂家自报 | 50 | 支 | 15 | 舌根用 |
| 4 | 耳道内手术刀头 | 厂家自报 | 660 | 支 | 240 | 耳道内用 |