| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 能对自体同源的血液进行收集、清洗及回输，适用于各类手术。具备术中患者血液收集、洗涤、和回输功能 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备CFDA认证 | 否 | 相关认证材料 |
| 3 | 操作模式 | ▲ | 至少具备自动模式、手动模式、不清洗模式、应急模式、浓缩模式、回血模式，并可一键转换 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 界面显示 | ▲ | 具备全中文操作界面，图文数据显示；≥10.4寸真彩触控显示屏，可360°自由旋转 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 蠕动泵设计 | ▲ | 至少具备三个蠕动泵设计 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 气泡监测功能 |  | 具备气泡检测功能 | 否 |  |
| 7 | 血层检测功能 |  | 具备红细胞血层检测功能 | 否 |  |
| 8 | 离心井盖锁检测功能 |  | 具备离心井盖锁检测功能 | 否 |  |
| 9 | 断电保护功能 |  | 具备断电保护功能，接入电源后能继续断电前的工作 | 否 |  |
| 10 | 标准清洗液 |  | 具备预冲功能，标准清洗液量1000ml，根据洁净度检测，可动态增加 | 否 |  |
| 11 | 蠕动泵流量范围 |  | 50-1000ml/分 | 否 |  |
| 12 | 离心电机转速 |  | 离心电机转速可调，转速范围包含2000-5600转/分。 | 否 |  |
| 13 | 红细胞回收率 |  | ≥96％ | 否 |  |
| 14 | 处理后的红细胞压积 |  | ≥55% | 否 |  |
| 15 | 常规处理时间 |  | 3-5分钟/周期 | 否 |  |
| 16 | 紧急模式 | ▲ | 紧急模式下血液处理时间可实现≤15s连续不间断全血回输 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 数据收集、打印 | ▲ | 设备内置打印机，并具备USB接口，能够存储设备历史运行信息及数据 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 | 自动进血 | ▲ | 具备自动启动进血功能，称重传感器会实时监测贮血滤血器中血液容量，如果达到设定体积，设备自动启动进血流程 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 19 | 血液洗净度检测 |  | 具备血液洗净度检测功能 | 否 |  |
| 20 | 开机自检 |  | 具备开机自检功能，如有故障则提示可能的故障部位 | 否 |  |
| 21 | 防红细胞流失 |  | 具备防红细胞流失功能 | 否 |  |
| 22 | 配置要求 | ★ | 主机一台，台车一辆，挂架一个 | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 软件 | ★ | 提供系统软件免费升级服务 | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配套封闭试剂耗材 | ★ | 耗材为专机专用一次性使用耗材 | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥6项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥16项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自体血回收机 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3538 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材与设备为同一品牌或耗材为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用血液回收耗材 | 厂家自报 | 30 | 个 | 2.79 |  |
| 2 | 一次性使用贮血滤血器 | 厂家自报 | 30 | 个 | 0.63 |  |