## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于临床各科手术 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证
4 | 防电击保护功能 | ▲ | 符合GB9706.1中要求，防电击保护类型达到II类 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
5 | 噪声 |  | ≤53dB |  | 否
6 | 耗用功率 |  | ≤400VA |  | 否
7 | 正反体位设计要求 |  | 手术床采用腿板背板可互换的设计，具有电动一键式折刀位、电动一键式沙滩位 |  | 否
8 | 拆换系统要求 |  | 采用快速拆换系统设计，快速拆换系统插入即可固定，无需锁附 |  | 否
9 | 手术床遥控器控制系统要求 |  | 遥控器为夜光型触摸键盘（适用于内窥镜手术低亮度环境），具备光信号显示功能，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护 |  | 否
10 | 手术床底座材质 | ▲ | 采用SMC板材成型复合材料制成 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
11 | 手术床床垫 |  | 采用柔软塑形海绵芯（SFC）制成，采用双层设计，厚度≥75mm,可依照病人体温和体形重新自然塑形 |  | 否
12 | 手术床背板 | ★ | 双关节背板结构设计 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
13 | 手术床额定承重 | ▲ | 手术床限制使用的额定承重≥360 kg； 手术床无限制使用的额定承重≥180 kg |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
14 | 手术床最低高度（不带床垫） |  | 手术床最低高度（不带床垫）≤600mm |  | 否
15 | 平移要求 | ▲ | 手术床台面，从中心位置，往单侧平移最大距离≥310mm |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
16 | 床面摆动量测试要求 |  | 床面摆动量测试中，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤3.5mm，水平侧向摆动量≤7mm |  | 否
17 | 刹车要求 |  | 脚踏式或电动刹车 |  | 否
18 | 腿板要求1 |  | 手术床腿板具备一键外展功能。手术床腿板的外展关节锁扣采用按键按压式，非旋扭式 |  | 否
19 | 腿板要求2 | ▲ | 手术床的腿板采用气动弹簧设计 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
20 | 缚身带要求 | ▲ | 可负荷的拉力≥40kg或最大拉力负荷≥400N，可通过夹头加持在滑轨上，并具备一键解锁按钮 |  | 否 | 厂家技术白皮书或彩页或说明书
21 | 配置要求 | ★ | 电动手术液压床1套，包含： 电动手术液压床主体：1台； 头板，背板，座板：1套； 腿板：分体腿板，可拆卸：1套； 手板：2个； 麻醉布帘架：分体式，1套； 缚身带：1条 |  | 否 | 企业承诺
22 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 无耗材 |  | 否 | 企业承诺
23 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时。 |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；
2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格；
3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；
4.计量单位为最小使用单位；
5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。