## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 自动清洗、消毒废弃物容器 | 否 | 技术白皮书或彩页
2 | 用途 |  | 自动清洗尿壶、尿杯、大便盆、男式立尿壶、女式立尿壶、男式卧尿壶、女式卧尿壶、痰盂、自理小便器等，并可对这类物品进行湿热消毒 | 否
3 | 设备外形尺寸 | ★ | 高：（155-170）cm； 长：（45-55）cm； 宽：（45-55）cm | 否 | 技术白皮书或彩页
4 | 舱体容积 |  | ≥60L | 否
5 | 舱体材质 | ▲ | 316不锈钢镜面板材质； ≥12mm橡塑海绵保温层 | 否 | 技术白皮书或彩页
6 | 开门方式 | ▲ | 自动旋转开门方式 | 否 | 技术白皮书或彩页
7 | 清洗过程 |  | 冲洗、清洗、消毒、冷却 | 否
8 | 清洗程序 | ▲ | 预设≥3个内置程序（轻度污染程序、中度污染程序、重度污染程序） | 否 | 技术白皮书或彩页
9 | 运行周期 | ▲ | （4-10）分钟 | 否 | 技术白皮书或彩页
10 | 水耗量 |  | ≤50L/循环 | 否
11 | 最大装载量 |  | ≥1个便盆或3个尿壶 | 否
12 | 消毒温度 |  | 80℃-100℃，可调 | 否
13 | 加热方式 |  | 电加热 | 否
14 | 安全防护 |  | 超温自动保护装置，防干烧保护装置，电机过流保护装置 | 否
15 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机 1台 清洗支架 1套 便盆 10个 尿壶 10个 | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 否 | 企业承诺