一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 项目编号 | 2026-JQ06-W3152 | 项目名称 | 手持式神经肌肉低频电刺激仪 | 最高限价（万元） | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  | 否 |  |
| 3.1 | 便携式主机 | ▲ | 便携主机，主机重量≤150g | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.2 | 内置电池 |  | 采用内置环保锂电池，可重复充电使用 | 否 |  |
| 3.3 | 可搭配软件使用，也可以独立主机使用 | ▲ | 可搭配移动端软件使用，参数调节完成后可脱离软件独立用主机使用，默认保留上次治疗结束时的参数 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.4 | 可实时显示电流波形输出 |  | 移动端软件由蓝牙、治疗、处方、收藏及帮助模块构成，并可实时显示电流波形输出。 | 否 |  |
| 3.5 | 双通道 |  | 双通道同时输出，各输出通道的输出强度能分别设置 | 否 |  |
| 3.6 | 输出模式 |  | 具有同步输出和交替输出多种输出模式 | 否 |  |
| 3.7 | 输出电流 |  | 恒流电流输出 | 否 |  |
| 3.8 | 输出强度 |  | 0mA～100mA内可调，步长1mA | 否 |  |
| 3.9 | 脉冲频率 | ▲ | 1Hz～120Hz可调，步长1Hz | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.1 | 脉冲宽度 | ▲ | 50μs～500μs可调，步长10μ | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.11 | 脉冲的上升时间和下降时间 |  | 0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s | 否 |  |
| 3.12 | 脉冲的维持时间 |  | 1-30s范围内可调，步长1s | 否 |  |
| 3.13 | 脉冲的断电时间 |  | 2-60s范围内可调，步长1s | 否 |  |
| 3.14 | 报警功能 | ▲ | 主机具有开路报警功能 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 配置（单台/套） | ★ | 主机1≥台；电疗输出线≥8条；电极片≥8包；电源线≥2个；收纳盒 1个 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。