## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 临床专科应用彩超，满足心脏、腹部、小器官、浅表、血管、超声引导下穿刺等超声检查应用 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA和FDA认证 | 否 | 注册证或认证证书
3 | 技术性能和参数
3.1 | 成像模式 |  | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 | 否
3.2 | 频谱多普勒方式 |  | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD | 否
3.3 | 智能一键图像优化技术 |  | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像 | 否
3.4 | 图像放大功能 |  | 具备图像放大功能，最大倍数≥5X | 是
3.5 | 实时直线解剖M型功能 |  | 具备 | 否
3.6 | 二维灰阶血流显像 | ▲ | 非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
3.7 | 心尖扩展成像视野 | ▲ | ≥120度 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4 | 测量和分析
4.1 | 一般测量 |  | 包括但不限于距离、面积、周长、体积、角度等测量模式 | 否
4.2 | 多普勒血流测量与分析 |  | 具备多普勒血流测量与分析 | 否
4.3 | 血管内中膜自动测量 |  | 在血管前壁和后壁上均可自动测量，并自动给出分析报告，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合 | 否
4.4 | 自动左心室射血分数测量功能（AUTO EF） | ▲ | 具备 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4.5 | 对心内膜进行自动追踪描记功能 |  | 具备 | 否
4.6 | 自动心肌功能成像分析 | ▲ | 具备，能提供整体及局部室壁运动的定量数据，能准确评估左心室局部收缩期功能，并具有牛眼图显示 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4.7 | 显示器 | ▲ | ≥15英寸全触摸屏 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4.8 | 电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查） | ▲ | 电池可持续扫描≥4个小时 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4.9 | TGC分段 |  | ≥8段 | 否
4.10 | 探头接口 | ▲ | 标配台车,台车探头接口≥4,且台车具有内置充电宝功能 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
4.11 | USB接口 |  | ≥5 | 否
4.12 | 系统动态范围 |  | ≥170dB | 否
4.13 | 相控阵成像 |  | 90°角，18cm深时，在最高线密度下，彩色显示帧频≥15帧/秒 | 否
4.14 | 连通性 |  | 具备医学数字图像和通信DICOM3.0版接口 | 否
5 | 探头规格及要求
5.1 | 相控阵探头 | ▲ | ≥(1.5- 4.5)MHz | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
5.2 | 线阵探头 | ▲ | ≥(4.0-12.0)MHz | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
5.3 | 凸阵探头 | ▲ | ≥(1.0- 5.0)MHz | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
5.4 | 联网功能 |  | 免费开放接口和提供技术支持 | 否
6 | 配置需求 | ★ | 主机1台、相控阵探头1把、线阵探头1把、凸阵探头1把，接口台车1台， | 否 | 企业承诺
7 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无耗材（试剂） | 否 | 企业承诺
8 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （（质保）） | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺