| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于手术中的切割组织及凝闭血管 | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 通过NMPA认证，刀头具备三类医疗器械注册证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 刀头可凝闭血管的最大直径 | ★ | ≥5mm | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 4 | 高级止血模凝闭血管的最大直径 | ▲ | ≥7mm | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 5 | 刀头功能 | ▲ | 具有适用于开放及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能，超声刀刀头需适配于各种腔镜手术或开放手术 | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 6 | 刀头工作头端防粘连涂层 | ▲ | 具备 | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 7 | 主机超声刀接口 | ▲ | 通用接口，可自动识别连接的仪器 | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 8 | 输出能量类型 | ▲ | 主机科可输出超声外科能量 | 否 | 彩页或说明书或厂家技术白皮书 |
| 9 | 控制面板及显示屏 |  | 触摸屏或按键式，图文报错能快速诊断并明确提示故障信息 | 否 |  |
| 10 | 输出功率档位（可选档位） |  | ≥5档 | 否 |  |
| 11 | 主机可适配刀头的规格数量 |  | 可适配刀头≥3种规格，包括腔镜手术和开放手术刀头 | 否 |  |
| 12 | 输出控制方式 |  | 三个手控按键，以便临床医生在术中选择输出不同的能量 | 否 |  |
| 13 | 刀头的机械振动频率 |  | ≥50kHz | 否 |  |
| 14 | 刀头的最大机械振动幅度 |  | ≥80μm | 否 |  |
| 15 | 超声输出功率 |  | ≤50W | 否 |  |
| 16 | 主机功能 |  | 具备调谐、频率跟随功能，频率连续自动调整 | 否 |  |
| 17 | 刀头材质 | ▲ | 刀头材质为钛合金，氢含量≤0.002% | 否 | 说明书 |
| 18 | 国产化 | ★ | 1.生产物资的供应商在中国境内注册，并满足以下要求：物资服务类供应商应为非外资（含港澳台）独资或控股的企业，最终控制人为国有企业的除外；2.原产地为中国境内；3.非通过中国海关报关验收进入中国境内 | 否 | 注册证或白皮书或企业承诺 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 主机1台，脚踏1个，台车1台，手柄1个 | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥3项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥7项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 超声高频外科集成手术设备 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3064 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 厂家自报 | 200 | 把 | 23.4 | 具有适用于开放及腔镜两类手术器械 |