一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构”提供的技术文件等材料 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-W3195 |  |  | 项目名称 | 全自动免疫组化染色机 | 最高限价（万元） | 30（数量1） |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 烤片、脱蜡、抗原修复、标记一抗、标记二抗、DAB显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 仪器适用范围 |  | ▲ | 可适用多种染色模式，包括但不限于单染、双染、多重荧光、原位杂交等满足不同实验需求 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 玻片容量与温控 |  | ▲ | 玻片容量≥30张，每一张玻片有独立精准温控装置，实现单独温控，可控温度从室温~100℃。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 玻片放置方式 |  | ★ | 染色全程水平放置处理 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 切片与试剂反应条件 |  | ★ | 固体液盖膜技术 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 玻片加载 |  |  | 三个玻片架独立运行，不停机可连续性加载玻片。任何一个玻片架染色程序完成后可以马上取出 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 试剂滴加 |  | ▲ | 精准化试剂加样方式，试剂滴加量≤120ul |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 试剂瓶残余量 |  | ▲ | 采用高灵敏度液面检测，试剂瓶残余量≤100ul |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 | 玻片同时运行的染色程序 |  |  | 每个玻片架可同时运行不同温度和时间条件的染色程序，不同的染色程序可同时运行。 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 仪器面板操作界面 |  |  | 仪器面板可显示机器状态以及染色剩余时间 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 灯光功能 |  | ▲ | 反应仓、试剂仓具有靠近和开盖亮灯功能，便于观察 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 试剂补充 |  | ▲ | 大容量试剂随时添加 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 14 | 软件操作 |  |  | 具有中英文操作界面，个性化程序设置，可自定义程序，根据情况设置实验流程时间 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 条码识别系统 |  |  | 具有条码识别系统，仪器自动识别病理切片和试剂 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 废液收集 |  | ▲ | 环保配置，脱蜡液不含二甲苯，废液分开收集，独立排放无害化处理。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 实验预约功能 |  |  | 具有预约运行、过夜运行功能 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 一键申请组合抗体 |  | ▲ | 具有按肿瘤类别一键申请组合抗体功能，提升实验室工作效率 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 19 | 软件系统接口 |  | ▲ | 可连接实验室信息系统（LIS）或医院信息系统（HIS） |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 20 | 染色处理时间 |  | ▲ | 单次染色完成时间≤3h |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 21 | 试剂余量不足预警提示 |  | ▲ | 具有试剂余量不足预警提示功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 22 | 自动监控与实时监测 |  |  | 实验过程中，全程自动监控，实时监测运行状态 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 工作站配置需求 |  | ★ | 处理器（CPU）≥四核八线程，基础主频≥3.5GHz，缓存≥12MB；内存：DDR5高速内存，容量≥16GB；硬盘：固态硬盘（SSD），容量≥512GB；显示器屏幕尺寸：≥23.8英寸 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配置要求1 |  | ★ | 1、主机1套（含电源线1个） 2、混合站2个 3、辅助试剂瓶6个 4、大废液桶2个 5、玻片托盘3个 6、液盖膜1盒 7、一抗试剂架2个 8、晾片架1个 9、液盖膜清洗容器1个 10、7ml开放试剂瓶10个 11、工作站1套（含主机，显示器，键盘，鼠标各1个） 12、条码扫描枪1个，标签纸1套和碳带1套，条码打印机1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 配套耗材试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材，一抗和二抗开放试剂，可根据需要选择任意品牌； |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。