一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于5人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤36小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构”提供的技术文件等材料 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-W3196 |  |  | 项目名称 | 动物在体神经电生理记录系统 | 最高限价（万元） | 49（数量：1） |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 系统可以同时高采样率（≥30kHz）采集多通道（≥32通道）神经电生理信号，用于LFP、EMG、Spike等信号的采集、刺激输出、实时分析、离线处理及数据回看。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 2 | 系统主机处理能力 |  | ★ | 系统主机处理能力≥32通道，今后可根据实验需求增加主机通道数到256通道，可升级fMRI兼容记录和多通道(32/64/96通道可选)信号实时无线传输记录等实验组件。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 3 | 数字化微型放大器 |  | ★ | 配套1个32通道微型放大器，重量≤1.5克，数字信号输出；具有3D加速传感器及陀螺仪功能，并将加速传感器数据同步保存在神经信号文件中；内置红外LED；电极在体实时阻抗测试功能。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 4 | 性能指标 |  |  | 采样率：500Hz至30kHz（可选）,A/D转换分辨率：≥16bit； |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 仪器配件 |  | ★ | 微型放大器线缆：不同长度的微型数字放大器的柔性连接线缆至少2根，使用者可能够根据动物活动范围，灵活调整长度，自行进行多段加长或缩短。 线缆换向器及线缆，适用于清醒自由活动的大小鼠，最高支持128通道微型放大器。 神经信号模拟器，具有CerePort、Omnetics、Samtecs等至少3种类型的连接口，适用于不同类型的微型放大器。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 6 | 实验工作站配置 |  |  | 配置不低于Intel i7处理器；16G内存；250G固态+1T机械硬盘；双23寸液晶显示器。 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 系统软件功能1 |  | ▲ | 配套系统软件用于控制系统主机，对神经信号进行处理、可视化和保存。具有数字滤波，同步提取动作电位和场电位，手动和自动在线spike分类，双通道数字示波器、在线实时信噪比分析、电极阻抗测试等功能。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 8 | 系统软件功能2 |  | ★ | 每个通道采样率≥30kHz, 模数转换精度≥16Bit；均可采集多种神经元信号：全带宽原始信号(Raw data)、动作电位（Spike），场电位(LFP)；每个通道均可独立设置数字滤波；能对每一通道神经的信噪比进行在线实时测量。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 9 | 系统软件功能3 |  | ▲ | 同时具有模拟参考通道输入以及数字参考选择这两种参考通道选择方法，每个通道均可独立设置参考通道，并且可以选择只对单位放电进行差分处理而保持场电位的完整性；可以满足通道间的差分式记录。支持在线实时手动输入添加事件标记。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 神经元离线分类软件 |  | ▲ | 能够在不少于6台计算机上同时运行并进行神经元离线分类。支持大数据快速导入；数据保持后台运行，提高数据处理速度；自动保存编辑中的数据文件，以便在意外中断后继续进行数据分析；手动和自动的Spike分类算法。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 11 | 数据分析软件 |  | ▲ | 配套神经数据分析软件, 支持大数据快速导入；标准直方图和光栅分析；Joint PSTH，burst analysis以及更多的基于时刻点的数据分析方法；动作电位和场电位的频谱分析；三维数据视图和动画；自定义图形；使用Python进行自定义分析和批处理模式处理；数据直接导入到Matlab和Excel；直接连接到R-project进行统计测试。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 12 | 开发支持 |  | ▲ | 支持回放全带宽原始信号，并可单独导出特定通道某段时间的数据；支持接入摄像头实时监看动物行为。 |  |  |  | 否 | 产品彩页/技术白皮书/说明书/相关证明材料 |
| 13 | 配置要求 |  | ★ | 数据采集主机1台，微型数字放大器1个，放大器线缆2根，电极适配器1个，换向器1个，神经模拟器1套，工作站1台，系统软件1套，神经元离线分类软件1套，分析软件1套。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。