| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于粪便常规检测及相关免疫胶体金项目检测，自动完成颜色性状检测、有形成分检测及免疫胶体金项目检测 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 检测速度 | ▲ | 检测速度 ≥ 85个标本/小时 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 计数池检测通道 |  | 流动石英计数池，通道数≥4通道 | 否 |  |
| 5 | 标本送样量 | ▲ | 轨道式自动进样，待检区容纳标本数≥50个 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 样本稀释 |  | ≥5种以上稀释方式,具备智能稀释功能，可根据样本颜色、性状等情况进行自动调整稀释液用量 | 否 |  |
| 7 | 报告模式 |  | 可定性和半定量报告模式 | 否 |  |
| 8 | 有形成分检测 |  | 检测种类≥5种，至少包括红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、各种虫卵等成分 | 否 |  |
| 9 | 显微镜物镜 |  | 显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，具有一键对焦功能 | 否 |  |
| 10 | 显微镜摄像头 |  | 高清CMOS数码摄像头，像素≥500万 | 否 |  |
| 11 | 混匀方式 | ▲ | 旋转混匀，混匀旋转速度可调 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 采集杯密闭性 | ★ | 采用旋转螺纹拧盖方式，穿刺采样 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 限量采样功能 | ▲ | 采集杯内具备限量采样设计 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 预设拍摄图片数量 | ▲ | 多种拍摄图片组合模式，可自定义拍摄视野数目，拍摄图片≥300张 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 图像拍摄方式 |  | 多视野分层扫描技术，每个视野最多可拍摄≥8层 | 否 |  |
| 16 | 自动追踪功能 | ▲ | 具备自动追踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 优先审核功能 |  | 对病理有形成分物质优先排序，集中审核 | 否 |  |
| 18 | 检测模式 |  | 多种检测模式可选，常规筛查模式、“二次复检”检测模式、“漂浮法+沉淀法”虫卵检测模式等 | 否 |  |
| 19 | 胶体金项目检测 |  | 粪便胶体金项目仪器可自动定性识别检测，无需人工判读 | 否 |  |
| 20 | 金标检测项目 |  | 仪器可同时一次性吸样检测项目≥6个（FOB、转铁蛋白、HP、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等） | 否 |  |
| 21 | 金标卡孵育检测通道 | ▲ | ≥20个独立检测单控孵育通道位，多线程控制程序，每个通道位互不影响 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 金标试剂卡加载量 |  | 总加载量≥300个试剂卡 | 否 |  |
| 23 | 质控品 | ▲ | 配套与仪器相同厂家粪便有形成分质控品、FOB和转铁蛋白非定值质控品（提供药检所检测报告或注册证） | 否 | 检测报告或注册证 |
| 24 | 质控功能模块 |  | 软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作 | 否 |  |
| 25 | 通信功能 |  | 具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目，不需人工扫码，可实现无人值守 | 否 |  |
| 26 | 条码功能 |  | 仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能 | 否 |  |
| 27 | 配置要求 （单台套） | ★ | 粪便分析仪主机一台（电脑配置含在主机内），显示器及鼠标键盘1套 | 否 | 企业承诺 |
| 28 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥10项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动粪便分析仪 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3458 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 样本稀释液 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 107.25 |  |
| 2 | 便隐血检测试剂盒（胶体金法） | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 105.6 |  |
| 3 | 便转铁蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 厂家自报 | 59000 | 人份 | 35.4 |  |
| 4 | 分析仪清洗液 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 2.4 |  |
| 5 | 分析仪浓缩清洗液 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 1.4 |  |
| 6 | 便盒 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 165 |  |
| 7 | 粪便隐血质控品 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 0.6 |  |
| 8 | 粪便转铁蛋白质控品 | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 0.6 |  |
| 9 | 粪便有形成分质控品（红细胞、白细胞） | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 0.6 |  |
| 10 | 粪便有形成分质控品（寄生虫） | 厂家自报 | 330000 | 人份 | 1.25 |  |