## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 纯水仪 | 最高限价（万元） | 25（数量1）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 系统以自来水为进水水源，连续生产纯水和超纯水 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
2 | 标准规范 | ▲ | 生产企业具备ISO 14001 和 ISO 50001 和 ISO 45001 和ISO 9001 |  |  |  | 否 | 认证证书
3 | 产品认证 | ▲ | CE认证或EC或EU认证、CB方案认证、美国UL认证 |  |  |  | 否 | 认证证书
4 | 进水电导率 |  | ≤2000 μS/cm @ 25° C |  |  |  | 否
5 | 产水流量 | ★ | ≥16 L/h |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
6 | 纯水离子截留率 |  | ≥97% |  |  |  | 否
7 | 纯水有机物截留率 |  | ≥99% |  |  |  | 否
8 | 纯水TOC | ▲ | ≤200 ppb |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
9 | 纯水细菌残留 | ▲ | ≤1000 cfu/mL |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
10 | 超纯水水质 电阻率 |  | ≥18.2 MΩ·cm @ 25 °C |  |  |  | 否
11 | 超纯水TOC | ▲ | ≤5 ppb |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
12 | 超纯水微生物含量 |  | ≤ 5cfu/L |  |  |  | 否
13 | 超纯水颗粒物 | ▲ | 颗粒尺寸≤ 0.22 μm |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
14 | 超纯水内毒素 |  | 内毒素（热原）：≤0.001 EU/mL |  |  |  | 否
15 | 超纯水酶含量 | ▲ | RNase（核糖核酸酶）：≤1 pg/mL DNase（脱氧核糖核酸酶）：≤5 pg/mL 蛋白酶：≤0.15 μg/mL |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
16 | 超纯水取水臂 | ▲ | 取水臂≥5种安装位置，可距离主机≥3米处安装。取水臂与主机支架采用磁吸式连接 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
17 | 取水流速 |  | ≥2.0 L/min, 并支持3档流速调节。 |  |  |  | 否
18 | 触摸屏 |  | ≥7英寸彩色触控屏，可于主机3米范围内任意摆放，也可于远离主机最多3米处挂墙安装。 |  |  |  | 否
19 | 触摸屏 | ▲ | 显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率等）以确保机器处于最佳状态。 |  |  |  | 否 | 提供系统流路图界面的实物照片和技术白皮书或说明书或彩页。
20 | 反渗透 | ▲ | 反渗透纯化过程带有弃水回流设计 |  |  |  | 否 | 需提供制备主机的流路图盖生产厂家公章作为证明材料和技术白皮书或说明书或彩页。
21 | 紫外灯 |  | 系统内置2个紫外灯。1个为265nm无汞杀菌紫外灯用于对水箱内的RO纯水和水箱内壁定期辐照杀菌。另1个为氧化紫外灯用于对水中的有机物进行氧化。 |  |  |  | 否
22 | 水箱 | ▲ | 水箱采用HDPE材质，容量≥50L,底部锥形设计确保水箱完全排空。水箱顶部配有空气过滤器、自动消毒模块 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
23 | 纯化柱 | ▲ | 超纯水纯化柱内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭 |  |  |  | 否 | 需提供检测报告
24 | 系统管路 | ▲ | 系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等材料 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
25 | 终端过滤器 | ▲ | 可提供5种以上与主机同品牌的终端过滤器，用于不同实验的水质要求。每个终端过滤器带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。 |  |  |  | 否 | 提供5种终端过滤器的质量证书和企业承诺
26 | 终端过滤器 | ▲ | •双酚A<0.005ppb，地乐酚<0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯<0.2 ppb，壬基酚<0.1ppb，以满足相关的发育生物学实验应用需求； •苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb |  |  |  | 否 | 需提供检测报告
27 | 终端过滤器 | ▲ | 终端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头，非螺纹接头或插入式连接 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书
28 | 电导率 | ▲ | 电导率测量可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择专门针对进水的温度补偿模式。 |  |  |  | 否 | 投标需提供系统控制图和技术白皮书或说明书或彩页
29 | TOC监测 | ▲ | 系统针对超纯水取水点进行在线TOC检测，通过检测超纯水在紫外灯氧化前后电导率的变化值自动计算TOC值 |  |  |  | 否 | 投标需提供系统流路图体现超纯水氧化前后的电导率仪标识佐证和技术白皮书或说明书或彩页
30 | 系统设置 |  | 机器可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。 |  |  |  | 否
31 | 数据管理 | ▲ | 集成式的数据管理，可提供每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件的历史记录。所有报告均可通过USB导出，导出文件为适合任何LIMS系统的开放格式。可通过屏幕图文预览最近30天的每日水质记录、最近30条取水事件记录。 |  |  |  | 否 | 通过屏幕图文预览最近30天的每日水质记录的照片和企业承诺
32 | 配置要求 | ★ | 主机 1台 取水手臂 1个 触摸屏 1个 纯化柱 1套 水箱 1个 终端过滤器 1个 预处理组件 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
33 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺
34 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。保修期内免费提供配套耗材（滤芯） |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分