## 20260429
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 三维重建手术规划系统 | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于腹部肝胆胰CT和MR影像数据三维重建 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 软件终身免费升级，保证为最新版本 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 辅助医生对腹部医学影像进行术前评估分析 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 注册证
5 | 腹部CT/MR影像数据同步配准 |  | 具备 |  |  | 否
6 | 交互式修改工具 |  | 具备，可通过工具一键式修改 |  |  | 否
7 | 肝区和肝段分割 |  | 具备，可基于解剖模型将肝分为8个肝段 |  |  | 否
8 | 自定义肝段分割功能 |  | 具备 |  |  | 否
9 | 二维影像自定义肝区和肝段分割曲面功能 |  | 具备 |  |  | 否
10 | 三维影像自定义肝区和肝段分割曲面功能 |  | 具备，至少可调整该分割曲的位置、弧度、弯度、角度 |  |  | 否
11 | 二维原始影像中定义的分割曲面实时在三维影像中显示 |  | 具备 |  |  | 否
12 | 肝脏分割及体积测量 |  | 具备 |  |  | 否
13 | 肝段分割及相应容积测量 |  | 具备 |  |  | 否
14 | 自动血管重建分析 |  | 至少具备血管走型、支配区域、癌栓识别，一键式分析任意肝静脉、门静脉的任意分支所支配的灌流或引流区域的体积和百分比 |  |  | 否
15 | 重建后血管不同颜色标记 |  | 具备 |  |  | 否
16 | 肿瘤切除或消融前的安全边界分割功能 |  | 具备 |  |  | 否
17 | 自动计算显示病灶定量分析诊断信息 |  | 具备，至少包含大小、位置关系 |  |  | 否
18 | 实时定量计算拟切除肝脏及剩余肝脏体积及百分比 |  | 具备 |  |  | 否
19 | 模拟切割后切面、切缘及切面内血管 |  | 具备 |  |  | 否
20 | 扩张胆道（包括胆囊）及胰腺三维重建 |  | 具备 |  |  | 否
21 | 三维空间定量关系分析功能 |  | 至少具备肝脏、肿瘤、血管与扩张胆道/胆囊、胰腺的三维空间定量关系分析 |  |  | 否
22 | 三维显示中指定任意两点实时测量距离功能 |  | 具备 |  |  | 否
23 | 图像真实性校验功能 |  | 具备 |  |  | 否
24 | 经皮肝穿刺等介入手术进行三维影像分析和穿刺针的穿刺入路手术模拟规划功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺
25 | 安全提示功能 |  | 具备穿刺针碰触重要的血管或骨骼提示 |  |  | 否
26 | 自动测量穿刺入路的角度和穿刺针穿刺深度 |  | 具备 |  |  | 否
27 | 实时测量局部肝脏功能及体积参数 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺
28 | 数据记录与打印功能 |  | 至少具备术前评估方案的记录、打印、重新加载、快捷图文报告（包括截图、动态3D PDF报告及视频）保存和导入 |  |  | 否
29 | 固定式系统工作站一台 |  | 主机配置：不劣于英特尔至强四核处理器，3.6GHz；≥32GB内存；≥2T SATA硬盘；不劣于nVIDIA Quadro P2000，5G显卡 |  |  | 否
30 | 显示器 |  | ≥27寸液晶显示器 |  |  | 否
31 | 网络兼容性 | ★ | 具备DICOM3.0图像传输，免费提供接口与医院PACS系统及手术室屏幕全面兼容连接 |  |  | 否 | 企业承诺
32 | 配置需求（至少包含但不限于） | ★ | 固定式系统工作站一台，显示器1台，鼠标及键盘 |  |  | 否 | 企业承诺
33 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  | 是 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 是 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年 |  |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，终身免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 是 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 是 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修资料（操作手册、维修手册） |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分