| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W5014 |  | 项目名称 | 无创肺水测量仪 | 最高限价（万元） |  |  | 46 |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过电磁波阻抗法，无创测量肺水含量。检查筛选急慢性心衰患者，及时评估患者肺水容量 |  |  | 否 | 技术白皮书 或产品技术要求 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证认证证书影印件 |  |
| 3 | 测量原理 |  | 通过向肺部发射小功率电磁信号，测量肺部组织介电特性 |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 4 | 测量结果 | ▲ | 百分比显示肺水绝对含量 |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 测量误差 | ▲ | ≤±7％ |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 6 | 测量时间 | ▲ | ≤45s±10％ |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 自动定位 | ▲ | 根据患者身体特征，自动指示档位 |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 8 | 传感器频带范围 | ▲ | （0.95-2）G Hz |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 9 | 显示器屏幕尺寸 | ▲ | ≥12.3英寸 |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 10 | 存储格式 | ▲ | 至少包含PDF和CSV |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 11 | 配套耗材 | ★ | 无 |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 每台套至少包含台车*1台，床旁控制台*1台，传感器单元*1套 |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺 |  |
| 18 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师原厂维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤36小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺并附《专修工具和使用工具清单》 |  |
| 11 | 保密要求 | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |