| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于骨组织的切割、磨削和钻孔功能，同时具备冲洗的功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA(NMPA)认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 输出超声最大电功率 | ★ | ≥130W,功率可调节 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 超声最大振幅 | ★ | ≤120μm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 液晶显示屏 | ▲ | ≥6英寸 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 操作方式 |  | 触摸屏操作，界面可显示功率、脉冲和液流等参数 | 否 |  |
| 7 | 故障自检功能 | ▲ | 具备，可通过故障代码显示故障原因 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 工作频率 |  | ≤40KHz，高打击力度，低噪音 | 否 |  |
| 9 | 最大注水量 |  | ≥100ml/分钟 | 否 |  |
| 10 | 蠕动泵 |  | 由主机脚踏开关控制同步冲水，水量控制可调，防止手术区过热 | 否 |  |
| 11 | 激活方式 |  | 有线脚踏激活方式 | 否 |  |
| 12 | 自动组织识别功能 | ▲ | 一键完成自动或关闭自动组织识别功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 手柄的水管连接方式 |  | 单独连接 | 否 |  |
| 14 | 手柄装卸 |  | 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头 | 否 |  |
| 15 | 手柄的灭菌方式 |  | 所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌 | 否 |  |
| 16 | 刀头安全性 |  | 钝性刀头设计，防止锐性划伤软组织，刀尖最薄处≥0.5mm | 否 |  |
| 17 | 切骨方式 | ★ | 切骨和磨骨可使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 超声刀头种类 | ▲ | 支持≥3种以上的超声骨组织刀头形状 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 液流管套 |  | 采用液流管套液流，透明，管状 | 否 |  |
| 20 | 脚踏开关 |  | 有独立的脚踏开关，控制液流和输出 | 否 |  |
| 21 | 附件消毒方式 |  | 须全部支持高温高压灭菌消毒 | 否 |  |
| 22 | 扳手 |  | 单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 报警及安全指标 | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 |  |
| 24 | 配置要求 | ★ | 超声骨科手术仪一套（含主机1台，脚踏1个，超声骨刀手柄1把，液流管套4个，液流导管1个，骨刀刀头4个） | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） 封闭耗材与设备同一生产厂家（原厂）（需提供CFDA证明文件） | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥3项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥9项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 超声骨科手术仪 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3520 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 配合超声骨刀设备使用，为一次性使用刀头 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 超声骨刀刀头 | 厂家自报 | 20 | 个 | 20 | 刀头长度在85mm-140mm 范围内 |
| 2 | 超声骨刀刀头 | 厂家自报 | 200 | 个 | 200 | 刀头长度在50mm-80mm 范围内 |
| 3 | 超声骨刀刀头 | 厂家自报 | 20 | 个 | 28 | 刀头长度在360mm-420mm范围内 |