## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 灌注吸引系统 | 最高限价（万元） | 40（2台）
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于腔镜及泌尿内镜检查与手术，适用于尿道膀胱诊疗及上尿路结石碎石取石手术 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 工作状态 | ▲ | 在常规模式下与特定测压鞘联合使用，可实现≥4种状态下的腔镜内测压监测 |  |  | 是 | 相关证明材料
4 | 流量调节 |  | 可通过触控屏、操控手柄、脚踏调节灌注流量 |  |  | 否
5 | 灌注流量设定范围 |  | （10-1000）ml/min |  |  | 否
6 | 灌注流量误差范围 |  | ≤±10% |  |  | 否
7 | 智能模式 | ▲ | 与特定测压鞘联合使用可同时实现灌注、吸引、腔内压力监测及腔内压力智能控制功能，具备≥4种模式，至少包括碎石、清石、成像、测压系统等 |  |  | 是 | 相关证明材料
8 | 压力报警误差值 |  | ≤5mmHg |  |  | 否
9 | 工作腔内压力控制值设定范围 |  | ≥（-20～20）mmHg |  |  | 否
10 | 吸引压力设定范围 |  | ≥（0-400）mmHg |  |  | 否
11 | 腔内压力报警 |  | 具备多级过压保护报警系统 |  |  | 否
12 | 电子内窥镜图像处理器性能 | ▲ | 具备拍照、录像功能，且录制视频可截图 |  |  | 否 | 相关证明材料
13 | 电子内窥镜图像处理器画面增强 | ▲ | 支持调节颜色、对比度、清晰度、亮度、缩放和高级红色对比度调节。通过红色对比度增强，会在同一位置增强相对于其他颜色的红色度 |  |  | 否 | 相关证明材料
14 | 电子内窥镜图像处理器数据储存信息化系统 |  | 具备工作数据存储与导出功能，具备USB数据存储接口 |  |  | 否
15 | 电子内窥镜图像处理器多镜种兼容性 | ▲ | 可兼容一次性膀胱镜，输尿管镜，肾镜 |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 电子内窥镜图像处理器功能模式 |  | 具有图像预览、冻结、放大缩小、画面增强、光源亮度调节、饱和度调节、对比度调节、色相调节等功能 |  |  | 否
17 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机 1套 监视器 1台 测压模块 1个 台车 1台 电子内窥镜图像处理器 1台 配套附件和调试耗材 1套 |  |  | 否 | 企业承诺
18 | 配套耗材 要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥8项，报价供应商技术参数分值为0分
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 灌注吸引系统 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性软镜 | 厂家自报 | 100 | 根 | 29
2 | 一次性成像导管 | 厂家自报 | 100 | 根 | 20
需求部门
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。