## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  | 2026-JQ06-W3207 |  | 项目名称 | 连续性血液净化设备 | 最高限价（万元） | 48(数量：1)
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 功能要求 |  | ★ | 该产品在体外血液净化治疗过程中提供动力及安全监测，支持连续性肾脏替代治疗 |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 治疗模式切换 |  | ▲ | CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间，可一键切换治疗模式。所有模式切换均无需更换耗材 |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
4 | 操作系统 |  |  | 中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能. |  |  | 否
5 | 屏幕显示 |  |  | ≥12.1英寸彩色触摸屏 |  |  | 否
6 | 秤 |  |  | ≥4个秤，总称重≥48kg |  |  | 是
7 | 泵数 |  | ★ | ≥6个 |  |  | 是 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
8 | 抗凝系统 |  |  | 具备肝素泵组件及枸橼酸泵组件 |  |  | 否
9 | 血流速度 |  | ▲ | （10-500）ml/min |  |  | 是 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
10 | 置换液量 |  | ▲ | 包含（50-8000 mL/h） |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
11 | 透析液流量 |  | ▲ | 包含（50-8000 mL/h） |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
12 | 枸橼酸泵流量 |  |  | ≥（10-600） mL/h |  |  | 是
13 | 净脱水量 |  |  | ≥（0-990）mL/h |  |  | 是
14 | 动脉压监控范围 |  | ▲ | 包含（-450mmHg ～ +750mmHg） |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
15 | 静脉压监控范围 |  | ▲ | 包含（-450mmHg ～ +750mmHg） |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
16 | 滤器前压监控范围 |  |  | 包含（-50mmHg ～ +700mmHg） |  |  | 否
18 | 废液流量 |  |  | 包含（50-10000 mL/h） |  |  | 否
19 | 加温功能 |  | ★ | 具备置换液、透析液加温（非血液加温） |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
20 | 后备电源 |  |  | 续航时间≥15分钟 |  |  | 是
21 | 报警及安全指标 |  |  | 具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示；声光报警 |  |  | 否
22 | 防除颤功能 |  | ★ | 具备 |  |  | 否 | 产品说明书或技术白皮书或产品彩页
23 | 配置要求1 |  | ★ | 一体化主机1台，连续性血液净化用滤过器及管路套包1套 |  |  | 否 | 企业承诺
24 | 配置耗材（试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
25 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后接甲方通知1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 血液净化装置 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 连续性血液净化用滤过器及管路套包 | 套包 | 300 | 1套 | 66