## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  | 2026-JQ06-W3134 |  |  | 项目名称 | 内镜清洗工作站 | 最高限价（万元） | 28
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于医用内窥镜的清洗、消毒、干燥 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或说明书或企业承诺
2 | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA |  |  |  | 否 | 注册证或注册证复印件
3 | 资质认证2 |  | ▲ | 具备ISO9001、ISO13485认证、ISO45001、ISO14001认证 |  |  |  | 否 | 证书或证书复印件
4 | 胃镜清洗间安装要求 |  |  | 安装空间：长≤3280mm,宽≤3040mm |  |  |  | 否
5 | 肠镜清洗间安装要求 |  |  | 安装空间：长≤3190mm,宽≤3200mm |  |  |  | 否
6 | 胃镜清洗间清洗槽数量 |  | ★ | 至少包含清洗槽1个，漂洗槽1个，浸泡槽1个，终末漂洗槽1个，干燥台1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 肠镜清洗间清洗槽数量 |  | ★ | 至少包含清洗槽1个，漂洗槽1个，干燥台1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 槽体材质 |  | ▲ | PMMA，无任何接缝 |  |  |  | 否 | 提供检测报告
9 | 材质耐酸碱性能 |  | ▲ | 符合GB/T 11547中“耐化学试剂”的要求 |  |  |  | 否 | 提供检测报告
10 | 背板及吊柜材质 |  | ▲ | 304不锈钢材质 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 吊柜与触摸屏一体化设计 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 水龙头要求 |  |  | 304不锈钢材质，可360度旋转，具备冷热水接口，冷热水开关独立控制 |  |  |  | 否
13 | 测漏装置 |  |  | 至少具备设置测漏压力、测漏时间参数 |  |  |  | 否
14 | 纯水机产水量 |  | ▲ | ≥500L/H |  |  |  | 否 | 企业承诺
15 | 纯水机电导率 |  |  | ≤15us/cm（25℃） |  |  |  | 否
16 | 纯水机菌落数 |  |  | ≤10CFU/100mL。 |  |  |  | 否
17 | 水过滤器 |  | ★ | 具备次溴酸过滤装置 |  |  |  | 否 | 提供检测报告
18 | 内镜追溯管理系统 |  | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 空压机供气压力 |  |  | ≥0.75MPa |  |  |  | 否
20 | 空压机供气量 |  |  | ≥65L/min |  |  |  | 否
21 | 空压机输出功率 |  |  | ≥750W |  |  |  | 否
22 | 联网功能 |  | ★ | 免费开放接口和提供技术支持 |  |  |  | 否 | 企业承诺
23 | 配置要求（至少包括但不限于） |  | ★ | 胃镜清洗间吊柜主体1套、肠镜清洗间吊柜主体1套、灌流器6套、酒精灌流器2套、内镜测漏器2套、医用空压机2台、清洗剂自动添加器2套、500L纯水机1套、树脂滤芯灭菌装置1套、高压气枪3把、高压水枪3把、内镜追溯管理系统1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
24 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
Note on I2: Radiation Engineering Room: 注意数量

## 示例
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 |  |  |  |  | 项目名称 | XXX | 最高限价（万元） | XXX
项目编号 |  | 2024-S-133
需求部门 |  | XX科 |  |  | 联系人 | XXX | 联系方式 | XXXX
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） | 厂家联系人及联系电话 | 厂家联系人及联系电话 | 厂家联系人及联系电话
[8 empty] | 量化 |  | 迈瑞（N1）张三-123456789 | GE（模块）李四-123456789 | 飞利浦（X2）王五-123456789
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于关节镜手术中对组织的切割、凝血功能 |  |  |  | 否
2 | 标准规范 |  | ★ | 具有CFDA认证，同时具备FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 | 具备CFDA认证，同时具备CE、FDA认证 | 具备CFDA认证，同时具备CE、FDA认证 | 具备CFDA认证，同时具备CE认证
3 | 单极电切功率 |  | ★ | 单极电切最大功率≥300W |  |  |  | 是 |  | 300W | 300W | 300W
4 | 单极电切模式 |  | ▲ | 单极电切模式≥3种 |  |  |  | 是 |  | 3种 | 3种 | 3种
5 | 单极电凝功率 |  |  | 单极电凝最大功率≥180W |  |  |  | 是 |  | 200W | 120W | 120W
6 | 智能输出 |  | ▲ | 可以根据组织阻抗大小，自动调节输出功率 |  |  |  | 否 |  | 具备，PPS峰值功率补偿系统，可实现智能控制输出。 | 具备，TissueFect智能组织感应技术，可实现智能控制输出。 | 具备，CCS切割控制系统，可实现智能控制输出。
.. | ... |  | ... | .... |  |  |  | .. | ....
7 | 主机（配置要求） |  | ★ | 1个 |  |  |  | 是
8 | 电刀笔（配置要求） |  | ★ | 10个 |  |  |  | 是
9 | ※配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 是/否
.. | ... |  | ... | .... |  |  |  | .. | ....
.. | ※综合实力1 |  | ▲ | 产品生产企业为国家级企业技术中心。 |  |  |  | 是/否 | 相关证明材料
.. | ※综合实力2 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 是/否 | 相关证明材料
.. | ※综合实力3 |  | ▲ | 描述产品生产企业规模（厂房面积和与产品相匹配的生产设备数量）。 |  |  |  | 是/否 | 相关证明材料
.. | ※综合实力4 |  | ▲ | 投标企业承担国家或军队储备任务。 |  |  |  | 是/否 | 相关证明材料
.. | ※验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 是/否
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后×个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）××%，物资到货（服务完成）验收后付××%。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满×年无质量问题支付剩余××%（不超过5%） |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
4 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
5 | ※售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于×年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是/否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | ※售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
（质保）
7 | ※售后服务3 |  | ★ | 提供不少于×人次、××天的工程师维修培训。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
（质保）
8 | ※售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤×小时，维修到达现场时间≤×小时。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | ※备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
10 | ※专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
11 | ※保密要求 |  | ★ | 如为涉密项目，可要求投标方提供保密资质并遵守国家和军队保密法规制度要求，如无相关要求，可填写“无”。 |  |  |  | 是/否 | 保密资质
12 | ※知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 是/否 | 专利证书
13 | ※物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 是/否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 þ竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥××项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥××项，投标企业技术分值为0分
4 | ※中选企业数量 |  |  |  |  | 分配比例
5 | ※供应商资格 |  | 要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。
6 | ※样品评审 |  | 是/否组织样品评审。如选样品评审，需明确样品制作的标准、数量和要求，以及是否随样品提交检测报告等事项。需要随样品提交检测报告的，应当明确检测内容和对检测机构的要求等；生产工艺复杂、制作周期长的，应当及时向供应商提供质量技术规范、标准样品和技术指导等。
签字栏
需求拟定人员 |  |  | （由需求拟定经办人员签字）
需求部门 |  |  | （由需求部门领导签字）
※技术部门 |  |  | （由技术部门领导签字）
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表；
2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，
有连续区间的按照区间划分等次；
3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：
“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，
评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行；
6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题；
7.经济要求不接受企业负偏离；
8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。