## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 编号 |  | 2025-JQ06-W3378 |  | 项目名称 | 全自动凝血分析仪 | 最高限价（万元） | 22（2台）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于血凝项目测定分析 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证和FDA认证，同时具备CE或EC或EU认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 分析速度 |  | ▲ | PT检测≥300测试/小时 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 多波长检测 |  | ▲ | ≥3种波长检测，可自动切换 |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 检测方法学 |  | ▲ | ≥3个检测方法学，包括凝固法，发色底物法和免疫比浊法 |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 检测通道 |  |  | 检测通道共用，检测通道≥10个 |  |  | 否
7 | 试剂位 |  |  | ≥40个试剂位，具有冷藏功能 |  |  | 否
8 | 反应杯 |  | ▲ | 一次装载≥800个反应杯，可随时连续装载，反应杯为单个独立反应杯。 |  |  | 否
9 | 数据存储 |  |  | 单台仪器主机可存储≥10000个患者检测结果及实时监测的凝固曲线 |  |  | 否
10 | 凝固曲线 |  |  | 可实时监测并显示凝固曲线 |  |  | 否
11 | 样本质量性状监测 |  |  | 能自动检测并提示样本是否有溶血、黄疸或脂血样本 |  |  | 否
12 | 样本位 |  |  | ≥100个，连续循环进样 |  |  | 否
13 | 样本扫码 |  |  | 具有样本条形码扫码功能 |  |  | 否
14 | 稀释功能 |  |  | 具有样本自动稀释、自动再检功能 |  |  | 否
15 | 进样方式 |  |  | 采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能 |  |  | 否
16 | 工作站配置 |  |  | 具备电脑工作站，配置要求：CPU优于I5十二代处理器，内存≥32G，固态硬盘≥1T |  |  | 否
17 | 联机功能 |  | ★ | 能够联机成为流水线系统 |  |  | 否 | 相关证明材料
18 | 配置要求 （单台套） |  | ★ | 主机1台，工作站1套及必要的配套附件 |  |  | 否 | 厂家承诺
19 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题，无息支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，报价企业技术参数分值为0分

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (2)
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 全自动凝血分析仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 血浆D-二聚体测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 150
2 | 血浆抗凝血酶Ⅲ测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 70
3 | 血浆凝血酶原时间测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 20
4 | 血浆活化部分凝血活酶时间测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 20
5 | 血浆纤维蛋白原测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 30
6 | 凝血酶时间测定 | 厂家自报 | 100000 | 人份 | 20
7 | 血清纤维蛋白原降解产物测定 | 厂家自报 | 4000 | 人份 | 3
需求部门
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。