## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 | 2025-JQ06-W3470 |  | 项目名称 | 全自动凝血分析仪 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 主要用于对患者血浆进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能的临床检验和分析。 |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 仪器具备NMPA认证且同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 相关资质证书或相关认证资料
3 | 室间质评 | ★ | 凝血四项（PT、APTT、TT、FIB）在2025年国家卫健委及北京市临床检验中心室间质评均有独立分组 |  |  | 否 | 提供国家卫生健康委及北京市临床检验中心相关内容截图证明文件
4 | 检测原理 | ▲ | 包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法 |  |  | 否 | 产品说明书或宣传彩页
5 | 检测速度 | ▲ | PT单项目速度≥350T/h,常规五项（PT\APTT\FIB\TT\DD）速度≥280T/h |  |  | 是 | 技术白皮书
6 | 检测通道与样本位 | ▲ | 检测通道≥15个,单次最大进样量≥120个 |  |  | 是 | 技术白皮书
7 | 检测光源 |  | LED光源 |  |  | 否
8 | 检测项目 |  | 包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等 |  |  | 否
9 | 试剂位 |  | ≥38个，具有冷藏功能 |  |  | 是
10 | 试剂 | ▲ | 试剂配置上满足高效、准确、无污染的要求 |  |  | 否 | 技术白皮书或宣传彩页
11 | 加样针 |  | 加样针（包含样本针和试剂针）≥3根 |  |  | 是
12 | 可拓展性 |  | 支持多个模块串联联机使用或连接流水线 |  |  | 否
13 | 闭盖穿刺 |  | 样本针具有液位感应和闭盖穿刺功能 |  |  | 否
14 | 抗干扰 |  | 可自动识别干扰 |  |  | 否
15 | 急诊检测 |  | 具备急诊检测功能 |  |  | 否
16 | 反应杯 |  | ≥800个反应杯容量 |  |  | 是
17 | 报警提示 |  | 具有故障报警功能 |  |  | 否
18 | 质控体系 |  | 具有L-J 及Westgard 质控功能。 |  |  | 否
19 | 通讯模式 |  | 支持LIS双向通讯 |  |  | 否
20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
21 | 配置要求 | ★ | 主机2套。每套包含国产电脑一台；UPS一台（可持续供电1小时），国产打印机一台 。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费进行年度校准并出具报告，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 全自动凝血分析仪 |  | 采购计划编号 | 2025-08YC-112 2025-08YC-113
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 凝血酶原时间 | 厂家自报 | 18000 | 人份 | 8.1
2 | 活化部分凝血酶原时间 | 厂家自报 | 18000 | 人份 | 9
3 | 纤维蛋白原 | 厂家自报 | 18000 | 人份 | 18
4 | 凝血酶时间 | 厂家自报 | 18000 | 人份 | 7.2
5 | D–二聚体 | 厂家自报 | 18000 | 人份 | 46.8
6 | Fdp | 厂家自报 | 9000 | 人份 | 18
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。

## Sheet1
技术要求
品牌：迈瑞 型号：CX-9000 联系人：常艳鹏 联系方式：17326836860
1 | 基本要求 | 主要用于对人体血浆进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能的临床检验和分析。
2 | 标准规范 | CFDA
3 | 检测原理 | 凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法
4 | 检测速度 | PT≥450 T/h；七项任意组合综合检测速度≥450 T/h
5 | 检测通道数 | 20个检测通道
6 | 检测光源 | 采用LED光源，无需定期更换
7 | 检测项目 | 包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等，FIB具有测试和演算两种功能可供选择，可计算PT活动度
8 | 试剂位 | 57个冷藏试剂腔位+20个常温试剂腔位；冷藏位具有全盘搅拌功能
9 | 试剂 | 七项（PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ）全液体试剂无需复溶，即开即用
10 | 样本位 | 样本位≥200个，采用自动进样器连续加载进样
11 | 加样针 | 加样针（包含样本针和试剂针）≥5根；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。
12 | 可拓展性 | 支持多个模块串联联机使用或连接流水线
13 | 闭盖穿刺 | 样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。
14 | 急诊检测 | 独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。
15 | 反应杯 | 1200个反应杯容量，倾倒式随时加载；双层废杯收纳盒，支持不停机倾倒废杯。
16 | APTT纠正试验 | 支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。
17 | 声光报警 | 仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。
18 | 质控体系 | 具有L-J 及Westgard 质控功能。
19 | 通讯模式 | 支持LIS双向通讯
20 | 配套耗材 （试剂）要求 | 封闭耗材