## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 | 2026-JQ06-W3189 |  | 项目名称 | 生化分析仪 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于肝脏功能、肾功能、血脂、血糖、电解质等临床生化项目的检测 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书或企业承若
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA和CE认证 |  |  | 否 | 主机需提供医疗器械注册证，CE需提供相关证明材料
3 | 单模块比色法测试速度 | ▲ | ≥1000测试/h |  |  | 是 | 彩页或说明书或白皮书 | ▲3单模块比色法测试速度:≥1000测试/h
4 | 离子选择电极法测试速度 |  | ≥(600)测试/h |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
5 | 样本量最大值 |  | ≤35ul |  |  | 是 | 彩页或说明书或白皮书 | 5样本量最大值:≤35ul
6 | 最大试剂量 |  | ≥300ul |  |  | 是 | 彩页或说明书或白皮书 | 6最大试剂量:≥300ul
7 | 最小反应总体积 |  | ≤120ul |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
8 | 反应温度 | ▲ | 37℃±0.1℃ |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
9 | 样本种类 |  | 具备血清、血浆、尿液、脑脊液或其他标本 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
10 | 分析方法 |  | 具备终点法、两点法、速率法 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
11 | 光源使用寿命 |  | ≥2000小时 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
12 | 波长范围 | ▲ | 340-800nm（≥16个使用波长） |  |  | 是 | 彩页或说明书或白皮书 | ▲12波长范围:340-800nm（≥16个使用波长）
13 | 光学系统 |  | 具备光栅后分光 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
14 | 石英玻璃比色杯或UV光学比色杯 |  | 具备 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
15 | 样本装载 |  | 多规格原试管或样品杯可混合使用 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
16 | 试剂装载 | ▲ | 分离式冷藏试剂仓，R1+R2≥200个 |  |  | 否 | 彩页或说明书或白皮书
17 | 配置要求 | ★ | 至少具备 1、主机及相关附件一套 2、配套电脑一台 3、水机一台 4、UPS一台 |  |  | 否 | 企业承诺
18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，报价企业技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 生化分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3189
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.4725
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
3 | 总蛋白（TP） | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
4 | 白蛋白（ALB） | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
5 | 总胆红素（T-bil-V) | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
6 | 直接胆红素(D-bil-V) | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
7 | 碱性磷酸酶ALP | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
8 | γ-谷氨酰转酶γ-GT | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
9 | 葡萄糖Glu | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.6825
10 | 肌酐CREA-S | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.735
11 | 尿酸UA | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
12 | 总胆固醇CT | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525
13 | 甘油三酯TG | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.735
14 | 高密度脂蛋白胆固醇HDL-C | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.105
15 | 低密度脂蛋白胆固醇LDL-C | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.105
16 | 尿素UREA | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.525