第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 1 | 基本要求 | ★ | 用于肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成 | 否 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  | 否 |  |
| 3.1 | 压强调节范围 |  | 压强在1-25kPa范围内连续可调，步进为1kPa； | 否 |  |
| 3.2 | 治疗时间 | ▲ | 治疗时间在1min～99min范围内可调 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.3 | 输出通道 | ▲ | 具备双通道功能，可同时或错时输出，两通道互不干扰 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.4 | 气囊腔数 |  | 支持四腔模式、六腔模式以及自定义模式 | 否 |  |
| 3.5 | 自动识别气囊功能 | ▲ | 具备 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.6 | 病例库功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.7 | 屏幕 |  | ≥7英寸彩色触摸电容屏 | 否 |  |
| 3.8 | 联网功能 |  | 具备联网功能 | 否 |  |
| 3.9 | 参数界面 | ▲ | 设备参数设置界面具有保持时间、间歇时间的调节 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.10 | 治疗模式 |  | ≥6种治疗模式 | 是 |  |
| 3.11 | 自定义模式 | ▲ | 具备 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.12 | 提示功能 |  | 具备欠压提示、超压提示、提示的声音及弹框双重提示功能 | 否 |  |
| 3.13 | 压强检测功能 | ▲ | 具备，可显示气囊每腔压力值 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.14 | 飞梭调节功能 |  | 具备，可实现治疗时间和治疗压力的快速调节 | 否 |  |
| 4 | 配置（单台/套） | ★ | 主机 1台 下肢加宽条 2条 上肢气囊 1只 下肢气囊 2只 一分二充气导管（6-6*2） 2条 控制手柄 2个 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | 否 | 企业承诺 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（3）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料）；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术或商务指标参数响应偏离表中体现即可）。