## Sheet1 (2)
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 肾动脉射频消融仪 | 最高限价（万元） | 40
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 49.8 | 预算总价（万元） | 49.8
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 通过射频能量辅助治疗高血压疾病 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证
3 | 刺激标测肾神经功能 |  | ▲ | 具备，通过刺激（频率、幅度、脉宽）激发血压反应，观察血压变化，以辅助术者识别和标测肾交感神经靶向消融位点的功能 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
4 | 手术效果反馈功能 |  | ▲ | 具备在术中即时验证靶向位点去除效果，通过检测特定生理参数（通过刺激验证血压变化趋势）为术者提供消融效果评估参考的功能 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
5 | 温控保护功能 |  |  | 设备温度监控与功率自动调节功能，当电极温度超过设定安全阈值时，设备能自动降低或切断功率输出 |  | 否
6 | 阻抗变化实时监测功能 |  |  | 具备，可判断导管贴壁情况 |  | 否
7 | 阻抗监测范围（Ω） |  |  | 10～500 |  | 否
8 | 刺激和消融时间变化实时监测计时功能 |  |  | 具备 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
9 | 刺激频率（Hz） |  | ▲ | ≤20 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
10 | 刺激幅度（mA) |  | ▲ | 10～20 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
11 | 刺激脉宽(ms) |  | ▲ | 5 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
12 | 最大射频输出电压(Vp) |  |  | ≤150 |  | 否
13 | 单个电极最大输出功率（W） |  | ★ | ≥6.5 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
14 | 电极数量 |  |  | ≥1个 |  | 否
15 | 电极材质 |  |  | 合金 |  | 否
16 | 消融导管一体化功能 |  | ▲ | 具备，导管集引导、测激/标测、温控消融、造影、开环灌注等功能于一体，无需配置指引导管 |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
17 | 消融血管兼容直径 |  |  | 可消融≥3mm直径的血管 |  | 否
18 | 床旁手控器 |  |  | 具备，可启动/停止/刺激/标测等功能，且可调节刺激幅度参数 |  | 否
19 | 导管防误插功能 |  |  | 具备 |  | 否
20 | 配置 |  | ★ | 1 射频消融仪主机 1台 2 等电位均衡导线 1根 3 电源线 1根 4 中性电极电缆 1根 5 脚踏开关 1个 6 手控器 1个 |  | 否 | 企业承诺
21 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 厂家承诺及注册证
22 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分

## Sheet2
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用肾动脉射频消融导管 | 厂家自报 | 60 | 根 | 538.8