## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 血流动力学分析仪 | 最高限价（万元） | 49
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 49 | 预算总价（万元） | 49
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 实现连续监测患者的血流动力学状态 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 无创模式 |  | ▲ | 患者可通过无创伤的连接方式与血流动力学监测设备的人体生物信号采集装置连接 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.2 | 微创模式 |  | ▲ | 通过微创和无创监测模式均可实现实时连续血流动力学监测 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.3 | 监测参数 |  | ▲ | 心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、左心收缩力指数（dP/dt）、脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）、动脉弹性(Ea-d) |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.4 | 容量负荷试验流程临床指导方案 |  | ▲ | ≥5种，包括但不限于：液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、潮气量冲击试验、呼吸末闭塞试验；在操作过程中自动生成并在屏幕直接显示 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.5 | 工作原理 |  |  | 通过压力波形分析法对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。 |  | 否
3.6 | 每搏量增加率（△SV） |  |  | 显示范围0-100% |  | 否
3.7 | 心输出量增加率(△CO) |  |  | 显示范围0-100% |  | 否
3.8 | 外周阻力增加率（△SVR） |  |  | 显示范围0-100% |  | 否
3.9 | 氧代谢参数 |  | ▲ | 具备氧代谢参数，氧供量（DO2）、氧供量指数（DO2I）、氧耗量（VO2）、氧耗量指数（VO2I） |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.1 | 无创监测 |  |  | 通过血管卸荷技术，连接指套、控制器、袖带获取动脉压力数据进行分析。 |  | 否
3.11 | 屏幕 |  |  | ≥17英寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影 |  | 否
3.12 | 内置电池标准续航 |  |  | ≥6小时 |  | 否
3.13 | 报告打印 |  |  | 可生成瞬时值的参数报告及动脉压力波形图，可实现报告打印 |  | 否
3.14 | 生理决策树界面 |  | ▲ | 屏幕显示决策树界面，用于指导治疗，反映患者不同血流动力学参数及其内在关系，同时显示患者指标是否处于正常范围 |  | 否 | 彩页或技术白皮书
3.15 | 日/夜间工作模式 |  |  | 可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响 |  | 否
3.16 | 事件应答 |  |  | 事件应答窗口可显示△SV、△CO、△MAP、△SVR、△HR，在事件（如进行液体冲击试验）之后，可直接显示结果 |  | 否
3.17 | 数据下载 |  |  | 软件读取数据可实时还原监测数据、波形图及所标记事件；可通过4个USB串口导出Excel数据文件 |  | 否
4 | 配置 |  | ★ | 主机1台；微创监测模块1个；压力套1套；三通线1根； |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 厂家承诺及注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分

## Sheet2
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 血流动力学分析仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用有创血压传感器 | 厂家自报 | 200 | 套 | 7.8