## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 振动排痰机 | 最高限价（万元） | 40（数量10台）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，通过振动叩击，促进分泌物的排出。 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 相关资质认证文件
3 | 振动频率 | ★ | （5-60）Hz，连续可调，步进1Hz |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
4 | 振动时间 | ▲ | （1-60） min，连续可调，步进1min |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
5 | 软轴长度 | ★ | ≥2米 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
6 | 叩击头 |  | ≥4种 |  |  | 否
7 | 振动幅度 | ▲ | （5-7）mm |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
8 | 叩击换向器 |  | 至少包含90度固定角度、可调角度两种换向器 |  |  | 否
10 | 工作模式 | ▲ | 具备手动模式和≥5种自动模式 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
11 | 人机交互界面 | ▲ | 电子数码管显示 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
12 | 噪声控制 |  | 运行噪声≤70dB |  |  | 否
13 | 内置电池续航 | ★ | ≥6小时 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品技术要求
14 | 配置要求(每台) | ★ | 主机及配附件1套，可调叩击换向器1个，直角叩击换向器1个，叩击头4个，叩击头防护罩*40个 |  |  | 否 | 企业承诺
15 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺
16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥ 8年 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺