## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 椎间盘内窥镜 | 最高限价（万元） | 29.5
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于脊柱内窥镜手术中探查手术视野 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 视像角 |  | ≥30° |  |  | 否
4 | 视场角 |  | ≥80° |  |  | 否
5 | 工作通道直径 |  | ≥3.75mm |  |  | 否
6 | 外径 |  | ≤6.3mm |  |  | 否
7 | 工作长度 |  | ≥181mm |  |  | 否
8 | 光学工作距 | ▲ | ≥25mm |  |  | 否 | 相关证明材料
9 | 中心角分辨率标称值 | ▲ | ≥2.60C/（°） |  |  | 否 | 相关证明材料
10 | 配置要求 （单台套） | ★ | 脊柱内镜一支 内窥镜消毒盒一个 |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离；