第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 | 否 | 企业承诺（如有专用工具应提供清单） |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于成人床旁监护，可实时监测及回顾查看病人的各项生命体征，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，有创血压，二氧化碳等参数并可实现中央工作站的集中管理，满足临床中的使用需求 | 否 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 提供注册证 |
| 3 | 资质认证 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | 提供证书及中文翻译 |
| 4 | 屏幕 | ▲ | ≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，支持≥10通道波形 | 否 | 彩页或白皮书或说明书 |
| 5 | 主机槽位 | ▲ | ≥6个 | 否 | 彩页或白皮书或说明书 |
| 6 | 基本参数测量模块 | ★ | 可插入监护仪主机任意插槽位置 | 否 | 彩页或说明书和设备照片 |
| 7 | 心电监测 |  | ≥29种心律失常分析 | 否 |  |
| 8 | 血氧监测 |  | 0％－100％； | 否 |  |
| 9 | 血压监测测量模式 |  | 手动、自动间隔、连续、序列、整点 | 否 |  |
| 10 | 体温监测 |  | （0—50）ºC； | 否 |  |
| 11 | 呼吸频率监测 |  | 成人（0－60）次/分钟 | 否 |  |
| 12 | 进液防护等级 |  | ≥IPX1 | 否 |  |
| 13 | 可拓展功能 转运监护模块1 |  | 可升级转运监护模块，进液防护等级≥IP44 | 否 |  |
| 14 | 可拓展功能 转运监护模块2 | ★ | 转运监护模块支持插入监护仪主机的任意插槽位置 | 否 | 彩页或说明书和设备照片 |
| 15 | 输入设备 | ▲ | 监护仪可通过触摸屏、键盘、鼠标、遥控器和条码扫描枪输入信息。 | 否 | 彩页或说明书 |
| 16 | 保养消毒 |  | 消毒剂≥30种 | 否 | 彩页或说明书 |
| 17 | 配置 | ★ | 主机3台、基础参数模块3个、转运监护模块2个、内置有创压模块3个、二氧化碳模块1个、心电附件3套、血氧附件3套、血压附件3套、体温附件3套，有创压机器端附件3套、二氧化碳附件1套。 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | 否 | 企业承诺 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（3）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料）；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术或商务指标参数响应偏离表中体现即可）。