采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于急性或慢性肾功能不全患者的血液透析滤过治疗 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 提供注册证复印件 |  |
| 3 | 功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基本要求 |  | 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2 | 肝素泵 |  | 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 |  |  | 否 |  |  |
| 3.3 | 操控方式 | ▲ | 彩色液晶触摸屏≥15英寸，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.4 | 超滤系统 | ▲ | 双容量平衡腔超滤控制系统 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.5 | 透析液温度控制范围 |  | 34-39℃，可实时监测及可调 |  |  | 否 |  |  |
| 3.6 | 清洗消毒 |  | 具备消毒清洗程序；具备化学方式消毒、短时间化学消毒、热消毒、可脱钙消毒同时完成；热化学消毒时间≤40分钟 |  |  | 否 |  |  |
| 3.7 | 防脱针 | ▲ | 具备静脉通路监视器，防止静脉脱针 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.8 | 紧急按键功能 | ▲ | 具备紧急按键，可以一键式自动停止超滤、降低血流速、自动补液并自动测量血压 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.9 | 网络接口 | ★ | 血透机与医院现有的血液透析信息系统连接，包括并不限于网络接口等方式，连接产生所有的费用由中标方承担 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3.10 | 透析监测功能 | ▲ | 配实时透析尿素氮清除率监测装置，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.11 | 置换液速率自动调节功能 |  | HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量 |  |  | 否 |  |  |
| 3.12 | 待机模式 |  | 准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定 |  |  | 否 |  |  |
| 3.13 | 漏液监测 |  | 具备漏液传感器系统，体外循环或机器内部有泄漏时自动报警 |  |  | 否 |  |  |
| 3.14 | 血泵流量调节范围 |  | 有效血流量30～600ml/min，精度≤10%，血泵管径可调 |  |  | 否 |  |  |
| 3.15 | 肝素泵流量 |  | ≥（0.5-10）ml/h，可设关泵时间 |  |  | 否 |  |  |
| 3.16 | 静脉压力监测范围 |  | ≥（-100～+400）mmHg |  |  | 否 |  |  |
| 3.17 | 动脉压力监测范围 |  | ≥（-300～+300）mmHg |  |  | 否 |  |  |
| 3.18 | 超滤范围 |  | ≥（0～4000）ml/h连续可调，精度≤1%；可实现零超滤 |  |  | 否 |  |  |
| 3.19 | 跨膜压监测范围 |  | ≥（-100～+400）mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能 |  |  | 否 |  |  |
| 3.20 | 透析液流量范围 | ▲ | 透析液流量0～1000ml/min，调整梯度100 ml/min |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 3.21 | 置换液流量范围 | ▲ | 置换量为≥（0～18）升/小时；精度≤10%； |  |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告 |  |
| 5 | 配置（单台/套） | ★ | 主机1台、置换液泵1只、在线清除率监测模块1套、血压监测模块1套、上下水管1套. |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 企业承诺（备注：若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料） |  |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 血液透析滤过机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性血液净化用血液回路管及附件 |  | 1248 | 套 | 9.8592 |  |