| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于病人尿液标本的常规分析及有形成分分析 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | NMPA认证 |
| 3 | 干化学模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 检测原理 |  | 具备尿干化学采用图像扫描分析技术及透射率吸光度方法学 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.2 | 检测项目 | ▲ | 干化学测试项目≥14项目 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.3 | 理学项目 | ★ | 具备颜色、浊度、比重、电导率、渗透压 | 否 | 相关证明材料 |
| 3.4 | 单模块检测速度 | ▲ | ≥240T/小时 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.5 | 吸样量 | ▲ | 干化学检测最小吸样量≤1.5mL | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.6 | 样本针 | ★ | 样本针具液面检测功能，支持闭盖穿刺进样 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.7 | 急诊功能 |  | 具有专用急诊位，且支持急诊优先检测模式 | 否 |  |
| 3.8 | 原始结果可视化 | ★ | 支持显示样本检测完成后试纸条原始检测图像 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.9 | 条码识别 |  | 样本可任意放置，支持样本旋转扫码 | 否 |  |
| 3.10 | 试剂仓容量 | ▲ | ≥200 条试纸条 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.11 | 试剂管理 |  | 具备试剂用量监测和提示功能 | 否 |  |
| 3,12 | 试纸条稳定性 |  | 配套尿液分析试纸条机载稳定性≥3 天 | 否 |  |
| 4 | 尿有形成分分析仪模块 |  |  |  |  |
| 4.1 | 测试原理 |  | 采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析 | 否 |  |
| 4.2 | 单模块测试速度 | ▲ | ≥150样本/小时 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 4.3 | 采图量 | ▲ | ≥2000幅/样本 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 4.4 | 样本处理 |  | 无需离心，无需染色，直接上机 | 否 |  |
| 4.5 | 检测项目 | ▲ | 尿有形成分自动识别≥25项大类（包含，红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、 粘液丝、细菌、酵母菌、白细胞团、精子） | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4.6 | 图像可视化 | ★ | 支持全景图与分割图展示 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4.7 | 镜检 |  | 用户可根据需求在软件上自定义镜检项目 | 否 |  |
| 4.8 | 条码识别 |  | 样本任意放置，支持样本旋转扫码 | 否 |  |
| 4.9 | 试剂管理 |  | 有试剂用量监测和提示功能 | 否 |  |
| 5 | 数据传输 | ▲ | 可连接HIS、LIS系统（费用含在投标价中） | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 配置要求 | ★ | 主机1套（一体机或连成流水线）、操作电脑1台、打印机1台 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 8 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥4项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥5项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动尿液分析仪 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3201 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 干化学 | 厂家自报 | 3000 | 人份 | 0.75 | 包含：尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、微白蛋白、肌酐、颜色、浊度、抗坏血酸 |
| 2 | 尿沉渣 | 厂家自报 | 3000 | 次 | 2.40 | 包含：尿鳞状上皮细胞、尿管型、尿红细胞、非鳞状上皮细胞、上皮细胞、透明管型、病理管型、细菌、结晶 |