第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 无 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8 年。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 1 | 基本要求 | ▲ | 用于耳蜗毛细胞的客观功能测试。具备筛查DPOAE畸变产物耳声发射、TEOAE瞬态声诱发耳声发射、诊断DPOAE畸变产物耳声发射、诊断TEOAE瞬态声诱发耳声发射、加压OAE等； | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术指标1 | ▲ | TEOAE瞬态诱发性耳声发射 | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 4 | 刺激声强度 |  | ≥85 dB peSPL（TEOAE快速）； ≥60至85 dB peSPL（TEOAE 诊断）； | 否 |  |
| 5 | 刺激声步距 |  | ≤5 dB | 否 |  |
| 6 | 刺激声类型 |  | 短时程信号≥（0.7-6 ）kHz； TEOAE 诊断：+ 100 μs 矩形短声； | 否 |  |
| 7 | 刺激协议 |  | 非线性； | 否 |  |
| 8 | 可选测试时间 |  | 自适应自动终止，支持手动设定测试时长。 | 否 |  |
| 9 | 技术指标2 |  | DPOAE畸变产物耳声发射 | 否 |  |
| 10 | 测试项目 | ▲ | DPOAE 筛查，DPOAE 诊断，DPOAE 阈值； | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 11 | 刺激声类型 |  | 纯音和 FM 调频音； | 否 |  |
| 12 | 测试频率范围 | ▲ | ≥1K至10kHz；测试频率精度：10 Hz 或 1至30 点/倍频程 | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 13 | 刺激强度范围 |  | 15至65 dB SPL；L2 刺激强度步距：≤5 dB； | 否 |  |
| 14 | DPOAE 诊断测试时间 |  | DPOAE 诊断测试时间：自适应时间停止、手动设置最小/最大时间停止（2至120 s）；可手动复测特定频点；可自动复测未通过频点； | 否 |  |
| 15 | 残余噪声计算 |  | 加权叠加，综合叠加因素。 | 否 |  |
| 16 | 主机采样率 |  | ≥48 kHz（刺激声），≥16 kHz（响应）；测试间隔：≥4096采样速率。 | 否 |  |
| 17 | 主机分析时窗 |  | 刺激后 ≥5至13 ms。 | 否 |  |
| 18 | 双耳可同时测试 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 19 | 测试频率 | ▲ | 多频同时测试，可选测试频率，重复校准的最大次数。 | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 20 | 校准 |  | 耳道容积校准的耳内校准。 | 否 |  |
| 21 | 其他 | ▲ | 具备彩色触屏和电脑软件双模式操作，各模块自定义测试序列≥5；主机可存≥1000个测试结件，软件兼容NOAH 软件，主机具备探头校准功能。 | 否 | 产品彩页或技术白皮书或产品说明书 |
| 22 | 联网要求 | ★ | 与医院HIS系统无缝连接；接口费包含在投标报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配置要求1 | ★ | 主机1台、探头1副、耳塞1盒、中文说明书1份、信息处理系统含打印输出设备1套等。 | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配置要求2 | ▲ | 中英文操作软件1套、校准软件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无封闭耗材 | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（3）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料）；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术或商务指标参数响应偏离表中体现即可）。