采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于(神经)外科手术或骨组织磨除等应用 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA、FDA 和 CE 认证 |  |  | 否 | 认证材料 |  |
| 3 | 动力主机界面 |  | 彩色液晶触摸屏控制，实时显示马达转速、转动方向，图形化操作界面；可调节转速，满足不同入路需求且具备一键式恢复出厂设置 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 马达接口 |  | 双马达接口，可自动识别 |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 脚踏开关 |  | 无级变速；防水；可调节马达转动方向、速度 |  |  | 否 |  |  |
| 6 | 主机与手柄间连接线 | ▲ | 具备“开启/停止”的安全开关；可高温高压灭菌 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 7 | 安全保护型冲洗泵 |  | 马达停止后，冲洗泵可自动停止 |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 手柄结构 | ▲ | 手柄与马达一体式，手柄和马达总重量≤90g |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 9 | 手柄设计 | ★ | 马达前置式 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 10 | 手柄消毒灭菌方式 |  | 可高温高压灭菌，可以一体化清洁/酶洗、直接浸泡 |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 手柄冲洗方式 |  | 可用高压水枪进行冲洗 |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 手柄最高转速 | ▲ | ≥80000转/分钟 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 13 | 铣刀保护鞘 |  | 小儿型和标准型，固定式 |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 磨钻刀头 | ▲ | 磨钻头种类≥6种，满足不同科室选配，可任意匹配不同长度手柄，可重复性使用，高温高压灭菌 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 15 | 铣刀片 | ★ | 铣刀片种类≥75种，不锈钢材质；可重复性使用；可高温高压灭菌 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 16 | 开机自检功能 | ★ | 具备开机自检功能 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 17 | 报警及安全指标 |  | 具备设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 |  |  |
| 18 | 配置要求 | ★ | 主机1台，脚踏开关1套，连接缆线1个，多功能手柄1把，标准磨钻手柄1把，铣刀保护鞘2个（标准型和小儿型各1个），铣刀片20个（标准型和小儿型各10个），6.0mm西瓜磨头10个，清洗灭菌篮1个，冲洗适配器转接头1个，保养润滑油6瓶，保养油喷嘴1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证（备注：若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料） |  |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 电动动力系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 磨头 | 厂家自报 | 400 | 个 | 80 | 可重复使用或一次性 |
| 2 | 铣刀 | 厂家自报 | 400 | 个 | 80 | 可重复使用或一次性 |