## 技术参数表
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 牙科综合治疗台 | 最高限价（万元） | 39.6
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用来治疗口腔疾病的专用设备，整体结构需符合人机工程学原理，能够满足临床四手操作的需要，能够用于口腔疾病的综合常规治疗。操作简便、安全、可靠、环保，杜绝交叉感染 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 整体设计 | ▲ | 地箱与侧箱采用分体式链接，患者椅独立升降，器械台及手术灯连接在侧箱上不因椅位变化而改变位置，整机内部采用铸铝结构件 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
4 | 患者椅靠背形状 |  | ≥2种 |  |  |  | 否
5 | 患者椅最大承重量 | ▲ | ≥180Kg |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
6 | 患者椅最低位置 |  | ≤40cm |  |  |  | 否
7 | 患者椅驱动方式 |  | 升降及俯仰均为电机驱动 |  |  |  | 否
8 | 患者椅记忆椅位 | ▲ | ≥6记忆椅位 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
9 | 医生位操作台器械臂固定 |  | 器械臂带感应式开关的气锁固定 |  |  |  | 否
10 | 医生位操作台械盘载重 |  | 器械台负荷的重量≥2Kg |  |  |  | 否
11 | 医生位操作台器械挂架数量 |  | ≥5个器械挂架，可升级第6器械挂架 |  |  |  | 否
12 | 医生器械盘 |  | ≥2种的器械传递结构可选，包含但不限于有上挂式、下挂式、侧挂式等。具备有围绕胸部的宽大不锈钢治疗托盘，尺寸≥30*30cm,可360度旋转，无需工具可拆卸消毒 |  |  |  | 否
13 | 医生位操作台显示屏 | ★ | 有彩色液晶触摸屏控制界面，可触控进行器械的精细设置 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
14 | 根管治疗程序 | ▲ | 可升级，有声音及显示双重提示，通过触摸屏精细设定转速和扭矩等 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
15 | 防回吸装置 |  | 具备防回吸系统及主动化器械延时喷气清洁功能 |  |  |  | 否
16 | 助手挂架 | ▲ | ≥4个器械挂架 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
17 | 助手台器械臂 |  | 助手台支承臂配备安全装置 |  |  |  | 否
18 | 陶瓷痰盂 | ▲ | 具备陶瓷或玻璃漱口盆可选，可拆卸，可旋转≥270° |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
19 | 手术灯控制方式 | ▲ | LED手术灯，感应控制、可智能联动自动开关 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
20 | 手术灯亮度 |  | 光强度≥40000Lux，无极调节亮度 |  |  |  | 否
21 | 多功能脚控 | ★ | 数字化控制，单踏板，多功能独立脚控；能够只通过一个独立的踏板或拨杆，控制椅位位置、马达旋转方向、器械的水、气开关 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
22 | 无线网卡 |  | 治疗台内置无线网卡，可进行诊断、设置、升级等服务。 |  |  |  | 否
23 | 消毒与卫生系统 | ★ | 治疗台关键污染接触部件均可拆卸，消毒或高温高压灭菌；具备管路消毒接口，可同时消毒多个器械管路，可一键完成消毒流程 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
24 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 否
25 | 根管治疗模式电动马达转速 | ▲ | （100-40000）rmp可调 |  |  |  | 否 | 彩页或技术说明书或白皮书
26 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 无耗材 |  |  |  | 否 | 厂家承诺
27 | 配置要求 | ★ | 牙科综合治疗台2套（每台套含主机1台、高速光纤手机连线2条、电动马达1支（进口）、三用喷枪2支，高速手机2支（进口）、直弯机头各1支（进口）、洁牙机1支(适配EMS接口)、光固化机1套、医生椅1把、护士椅1把） |  |  |  | 否 | 企业承诺
28 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；