| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具有“肠道水疗”、“结肠透析”、“药液保留灌注”等功能。 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 温度控制 | ▲ | 控温范围和测量精度：35℃～40℃；测温误差≤±0.3℃ | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 4 | 驱动原理及泵数 | ▲ | 双蠕动泵驱动，具有主泵1个，药泵1个 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 5 | 泵注液速度 | ▲ | 主泵注液速度范围：0L／min～1.5L／min，流量可调； 药泵注液速度范围：0L／min～100ml／min，流量可调。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 6 | 灌注量及灌注误差 |  | 总液量设定范围(0-15)L,灌注量在5L-15L范围内误差≤±1%； | 否 |  |
| 7 | 压力设定范围及测压误差 | ▲ | 灌注压力设定范围（0～200）kPa，测压误差≤±2kPa； 排泄压力设定范围（0～25）kPa；测压误差≤±2kPa。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 8 | 报警及保护功能 | ▲ | 具备声光报警功能：超预定温度报警、阻塞报警、液尽报警、超压报警等。 报警保护功能：发生上述报警后，设备自动停止治疗，同时具备手动紧急停止开关按钮，紧急状况下可人为停止治疗。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 9 | 软件功能1 | ▲ | 具有“药液配置”、“治疗方案设置”、“病人信息”、“系统检测和故障诊断”、“帮助”等菜单。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 10 | 软件功能2 |  | 设置功能：可按治疗需要设置“预定治疗时间”、“泵注液时间设定”、“泵间歇时间设定”三个参数；误差≤±5％。 | 否 |  |
| 11 | 软件功能3 |  | 温度、液量、压力、时间参数的实时显示。 | 否 |  |
| 12 | 软件功能4 | ▲ | 具有灌注压力及排泄压力的双通道压力变化波形曲线并实时显示。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 13 | 软件功能5 | ▲ | 治疗阶段逐步提示培训功能； | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 14 | 水处理装置 | ▲ | 出水口水质应达到饮用水标准，滤芯不大于0.02μm。 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 15 | 噪声 |  | 治疗机正常工作的噪声≤65dB(A)。 | 否 |  |
| 16 | 连续工作时间 |  | 治疗机连续工作时间≥6h。 | 否 |  |
| 17 | 高位结肠透析 | ▲ | 压力传感器与双腔直肠导管配合，建立治疗通路至高位结肠。直肠导管为无菌一次性使用。 | 否 | 技术白皮书 |
| 18 | 配套耗材 |  | 专机专用，为无菌一次性使用。 | 否 |  |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 20 | 配置要求1 | ★ | 一体化主机1台 治疗系统软件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离； 2.▲技术指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥7项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 结肠途径治疗机 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3250 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用直肠导管 | 厂家自报 | 500 | 支 | 2.125 | 耗材为有注册证的双腔套管式一次性使用导管，其中冲洗管长度不小于90cm |