## 技术参数表
采购需求表
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 台式全身彩色多普勒超声诊断仪，应用于腹部、妇产、小器官、血管、神经、心脏等临床诊断。 | 否 | 注册证或产品彩页或说明书或技术白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具备 NMPA 认证 | 否 | 注册证
3 | 显示器 |  | ≥21英寸高分辨率液晶显示器 | 否
4 | 液晶触摸屏 |  | ≥13英寸高灵敏彩色触摸屏 | 否
5 | 物理通道数 |  | ≥128通道 | 否
6 | 主机储存能力 |  | 硬盘容量≥500GB | 否
7 | 探头接口 | ★ | ≥4个，全激活且相互通用 | 否 | 产品彩页说明书或技术白皮书
8 | 系统动态范围 |  | ≥200dB | 否
9 | 超声功率输出调节 | ▲ | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率均可调 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
10 | 耦合剂加热装置 |  | 具备 | 否
11 | 图像输出接口 |  | 至少包含S-Video、HDMI、USB、DICON 3.0等4个接口 | 否
12 | 超声系统最大显示深度 | ▲ | ≥35cm | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
13 | TGC 调节分段 |  | ≥8 段 | 否
14 | 频谱多普勒最小测量速度 |  | ≤2 mm /s | 否
15 | 频谱多普勒取样容积 |  | 宽度，1mm–20mm | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
16 | 图像放大工能 |  | 具备 | 否
17 | 一般测量 |  | 至少包含距离、周长、面积、体积、角度等测量模式 | 否
18 | 血管内中膜自动测量 |  | 可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据 | 否
19 | 直线解剖M型 |  | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量 | 否
20 | 多普勒血流测量与分析 |  | 具备多普勒血流测量与分析 | 否
21 | 超声成像模式 | ▲ | 二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒显示及分析、能量多普勒成像、组织谐波成像 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
22 | 频谱多普勒方式 |  | 脉冲多普勒PWD、高脉冲重复频率HPRF、连续多普勒CWD | 否
23 | 智能一键图像优化 |  | 可对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像优化 | 否
24 | 自动工作流 |  | 自动标注体位图、注释及自动切换检查模式 | 否
25 | 向量血流成像 |  | 可显示血流速度大小和方向 | 否
26 | 超微细血流成像 | ▲ | 可显示微细血流及低速血流信号 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
27 | 宽景成像 |  | 具备宽景成像，支持B模式和Power模式，具备扫描速度提示 | 否
28 | 应变弹性成像 | ▲ | 具备组织硬度定量分析和压力操作提示图标。 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
29 | 剪切波弹性成像 |  | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
30 | 造影成像 |  | 具备造景成像及定量分析 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
31 | 预设条件 |  | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 | 否
32 | 相控阵探头频率 |  | 包含（2.0-4.0）MHz | 否
33 | 线阵探头频率 |  | 包含（3.0-12）MHz | 否
34 | 凸阵探头频率 |  | 包含（2.0-5.0）MHz | 否
35 | 配置要求（单台/套，至少包括但不限于） | ★ | 主机一台、凸阵探头一把、线阵探头一把、相控阵探头一把 | 否 | 企业承诺
36 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年。 | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺